## Foglio1
| Ditta | xxxx
| Modello Offerto | xxxx
1 | Modulo radiante per riscaldamento studiato per consentire le procedure radiografiche. | si/no
2 | Caratteristiche peculiari del modulo radiante | Dettagliare
3 | Completa di luce per visite, orientabile | si/no
4 | Lettino regolabile in altezza a controllo elettronico | si/no
5 | Escursione massima del lettino, altezza minima e altezza massima | Dettagliare
6 | Lettino inclinabile di almeno 10° con regolazione continua | si/no
7 | Movimenti possibili del lettino e inclinazioni massime | Dettagliare
8 | Sponde del lettino ribaltabili e facilmente removibili | si/no. Dettagliare
9 | Lettino radiotrasparente con cassetto per lastre radiografiche | si/no
10 | Materassino con dimensioni non inferiori a 80 x 80 cm | si/no. Dettagliare
11 | Sistema di controllo della temperatura manuale e automatico con sensore di temperatura sul neonato in retroazione per garantire stabilità e l’attivazione dell’allarme in caso di differenza tra le temperature rilevate | si/no. Dettagliare
12 | Temperatura cutanea impostabile da almeno 34 °C ad almeno 37,5 °C con incrementi di almeno 0.1 °C | si/no. Dettagliare
13 | Display per la visualizzazione della temperatura impostata, temperatura cutanea e Sp02 | si/no. Dettagliare
14 | Allarmi sonori e visivi per garantire massima sicurezza al neonato | Elencare e Dettagliare
15 | Modalità di preriscaldamento senza l’attivazione degli allarmi | si/no. Dettagliare
Moduli:
16 | Sistema di ventilazione completo di
17 | IPPV | si/no. Dettagliare
18 | CPAP | si/no. Dettagliare
19 | Miscelatore aria/ossigeno | si/no. Dettagliare
20 | Manometro | si/no. Dettagliare
21 | Sistema di riscaldamento e umidificazione ad uso neonatale | si/no. Dettagliare
22 | Aspiratore tipo venturi con vaso di raccolta | si/no. Dettagliare
23 | SpO2 comprensivo di sensori monopaziente neonatali | si/no. Dettagliare
24 | Timer per indice di APGAR | si/no. Dettagliare
25 | Modulo “bilancia” con certificazione NAWI | si/no. Dettagliare
A corredo:
29 | Coperta per materassino | si/no
30 | Cassettiera | si/no
31 | Asta porta flebo posizionabile dall'operatore | si/no
32 | Barra universale porta strumenti | si/no
33 | Mensola girevole porta monitor | si/no
34 | e quant’altro necessario al corretto e sicuro utilizzo. | si/no
Altro:
35 | Si elenchino ulteriori carattaristiche caratterizzanti il sistema offerto con particolare riferimento a quanto indicato nella griglia valutativa.