## Fabbisogni TOTALI 15PRE001
Allegato al Capitolato Speciale gara "MATERIALE PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE" (ID.15PRE001): descrizioni dei lotti, fabbisogni presunti per un periodo di 48 mesi, prezzi complessivi a base d'asta e cauzioni provvisorie da versare
Caratteristiche generali: i prodotti devono corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso. Devono essere latex free, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione.
| Lotto | Voce | DESCRIZIONE DEL LOTTO | U.M. | AAS.1 | AAS.2 | AAS.3 | AAS.4 | AAS.5 | AOU UD | AOU TS | CRO AVIANO | BURLO TS | Fabbisogni TOTALI presunti per 48 mesi | Prezzo unitario di riferimento (per i lotti con più voci non è una base d'asta) | TOTALE PRESUNTO DELLA VOCE PER 48 MESI | PREZZO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PER 48 MESI | Cauzione provvisoria da versare 2%
| 1 |  | DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER INIEZIONE O PRELIEVO VASCOLARE A CIRCUITO CHIUSO ARTERIOSO O VENOSO SENZA UTILIZZO DI AGHI A PRESSIONE NEUTRA. CARATTERISTICHE: | pz | 20000 | 60400 | 73200 |  | 12010 | 140000 | 2400 |  | 56000 | 364010 | 0.7 | 254807 | 254807 | 5096.14
|  |  | · superficie del tappo che permetta un’agevole ed efficace disinfezione; |  |  | 0
|  |  | · lipido resistente; |  |  | 0
|  |  | · attacco luer lock; |  |  | 0
|  |  | · meccanismo di ritorno a molla |  |  | 0
| 2 |  | DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER INIEZIONE O PRELIEVO VASCOLARE A CIRCUITO CHIUSO ARTERIOSO O VENOSO SENZA UTILIZZO DI AGHI A PRESSIONE POSITIVA. CARATTERISTICHE | pz |  | 5200 | 12000 | 1100 | 28010 | 2500 |  | 200 | 4000 | 53010 | 0.93 | 49299.3 | 49299.3 | 985.986
|  |  | · basso spazio morto |  |  | 0
|  |  | · superficie del tappo che permetta un’agevole ed efficace disinfezione; |  |  | 0
|  |  | · attacco luer lock; |  |  | 0
|  |  | · meccanismo con un ritorno sicuro della membrana |  |  | 0
| 3 |  | Dispositivo per accesso senz’ago tipo Split Septum o equivalente privo di sistema meccanico di apertura e chiusura del setto. Il corpo del dispositivo deve consentire una facile visualizzazione della pervietà dello stesso, ergonomico e deve essere leggero | pz |  | 1200 | 2000 |  | 16000 |  |  |  |  | 19200 | 0.55 | 10560 | 10560 | 211.2
| 4 |  | Tappi di chiusura per catetere venoso, raccordo Luer-Lock senza punto di iniezione per raccordi maschio femmina. | pz | 40000 | 193000 | 380000 | 66000 | 73000 | 1500000 | 1500000 | 5000 | 4500 | 3761500 | 0.0278 | 104569.7 | 104569.7 | 2091.394
| 5 |  | Sistema chiuso per anestesia endovenosa costituito da: | pz |  |  | 5000 |  | 2100 | 2500 |  |  |  | 9600 | 2.13 | 20448 | 20448 | 408.96
- prolunga antiinginocchiamento di circa 5-10cm
- rubinetto a tre vie fornito di:
1) un dispositivo di sicurezza per iniezione (senza utilizzo di aghi)
2) una valvola antireflusso collegata al dispositivo di sicurezza per iniezioni senza utilizzo di aghi
Tutti gli elementi devono essere saldati e non rimovibili
| 6 | a | Connettore a sistema chiuso autosigillante con raccordi luer lock più accessori vascolari | pz |  | 600 | [6 empty] | 4000 | 4600 | 0.93 | 4278 | 7146 | 142.92
|  | b | Prolunga a 2 vie con connettore Luer Lock | pz |  | 600 | 500 | [6 empty] | 1100 | 1.5 | 1650
|  | c | Prolunga a 3 vie con connettore Luer Lock | pz |  | 600 | [7 empty] | 600 | 2.03 | 1218
| 7 |  | Prolunga sterile PVC da 150cm PER POMPE SIRINGA non spiralato calibro ridotto | pz |  | 10500 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 15500 | 0.6 | 9300 | 9300 | 186
| 8 |  | Prolunga sterile PE da 150cm PER POMPE SIRINGA non spiralato calibro ridotto | pz |  | 500 | 7000 |  | 1000 | 10000 |  |  |  | 18500 | 0.3 | 5550 | 5550 | 111
| 9 |  | rubinetto a tre vie per la terapia endovenosa ed il monitoraggio pressorio, latex free, sterile, monouso, con sistema che garantisca il corretto posizionamento del direzionatore di flusso, resistenza ai lipidi, rotazione 360° e tenuta ermetica superiore a 4 BAR | pz | 3500 | 40000 | 24800 | 4800 | 26400 | 200000 | 260000 | 100 | 26000 | 585600 | 0.2 | 117120 | 117120 | 2342.4
| 10 |  | rubinetto a tre vie con prolunga da 15 cm, per la terapia endovenosa pediatrica e neonatale, latex free, sterile, monouso, PREFERIBILMENTE con sistema che garantisca il corretto posizionamento del direzionatore di flusso, resistenza ai lipidi, rotazione 360° e tenuta ermetica superiore a 4 BAR | pz |  | 1000 | 500 |  | 600 |  |  |  |  | 2100 | 0.48 | 1008 | 1008 | 20.16
| 11 |  | rubinetto a tre vie con prolunga, per la terapia endovenosa ed il monitoraggio pressorio, latex free, sterile, monouso, PREFERIBILMENTE con sistema che garantisca il corretto posizionamento del direzionatore di flusso, resistenza ai lipidi, rotazione 360° e tenuta ermetica superiore a 4 BAR con le seguenti lunghezze indicative | [13 empty] | 340442.9 | 6808.858
|  | a | 7 cm circa | pz | [6 empty] | 8500 |  |  | 8500 | 0.335 | 2847.5
|  | b | 10 cm circa | pz |  | 120500 | 75000 | 33000 | 200 | 140000 | 230000 |  |  | 598700 | 0.37 | 221519
|  | c | 25 cm circa | pz | 10000 |  |  |  | 12200 | 128000 | 105000 |  | 30000 | 285200 | 0.407 | 116076.4
| 12 |  | RAMPA 3 VIE | pz |  | 900 |  |  |  | 10000 | 1000 | 100 |  | 12000 | 1.98 | 23760 | 23760 | 475.2
|  |  | rampa a 3 vie, lipido resistente monouso sterile dotata di: |  |  | 0
|  |  | prolunga di lunghezza 50, 100, 150, 200 cm circa con due connettori luer lock maschio/maschio dotati di tappo protettivo, tubo in pvc, rivestito internamente di polietilene, diametro interno 2,5mm circa, diametro esterno 4,5mm circa |  |  | 0
|  |  | - 3 rubinetti dotati di tappo con sistema che garantisca il corretto posizionamento del direzionatore di flusso |  |  | 0
|  |  | . sistema di supporto |  |  | 0
| 13 |  | RAMPA A 5 VIE | pz | [5 empty] | 22000 | 3000 | 100 | 1000 | 26100 | 2.59 | 67599 | 67599 | 1351.98
rampa a 5 vie, lipido resistente monouso sterile dotata di:
prolunga di lunghezza 50, 100, 150, 200 cm circa con due connettori luer lock maschio/maschio dotati di tappo protettivo, tubo in pvc, rivestito internamente di polietilene, diametro interno 2,5mm circa, diametro esterno 4,5mm circa
- 5 rubinetti dotati di tappo con sistema che garantisca il corretto posizionamento del direzionatore di flusso
. sistema di supporto
| 14 |  | RAMPA A 3 VIE CON TUTTI I COMPONENTI INFUSIONALI TERMOSALDATI | [13 empty] | 3850 | 77
|  |  | rampa a 3 vie, lipido resistente, monouso sterile, dotata di: | pz |  | 500 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 700 | 5.5 | 3850 |  | 77
. quattro valvole bidirezionali con dispositivo di sicurezza per l'utilizzo senza aghi
. 3 rubinetti a tre vie, con codice colore
. prolunga di lunghezza 150-200cm circa con due connettori luer lock maschio/maschio, tubo con rivestimento interno in polietilene
. sistema di supporto
| 15 |  | RAMPA A 5 VIE CON TUTTI I COMPONENTI INFUSIONALI TERMOSALDATI | [13 empty] | 17550 | 351
|  |  | rampa a 5 vie, lipido resistente, monouso sterile, dotata di: | pz |  | 100 | 100 |  | 400 | 2000 |  |  |  | 2600 | 6.75 | 17550 |  | 351
|  |  | . sei valvole bidirezionali con dispositivo di sicurezza per l'utilizzo senza aghi |  |  | 0
|  |  | . 5 rubinetti a tre vie, con codice colore |  |  | 0
|  |  | prolunga di lunghezza 150 - 200cm circacon due connettori luer lock m/m, tubo con rivestimento interno in polietilene |  |  | 0
|  |  | . sistema di supporto |  |  | 0
| 16 |  | PROLUNGA per farmaci fotosensibili da 200cm | pz |  | 50 | 50 |  | 200 | 500 | 32000 |  |  | 32800 | 0.39 | 12792 | 12792 | 255.84
| 17 |  | PROLUNGA DI CATETERE A DUE VIE, LATEX FREE, TRASPARENTE: | pz |  | 12000 |  |  |  | 200 |  |  |  | 12200 | 1.63 | 19886 | 19886 | 397.72
· un lume capacità ml.0,50, lunghezza 10cm; l’altro lume capacità ml.0,30, lunghezza 6cm; (A BASSO SPAZIO MORTO);
· resistenza a contropressione e autosigillante;
· superficie piana del teppo per un’agevole disinfezione;
· lipido resistente;
· flusso lineare;
· attacco luer lock;
MISURE PER NEONATALE, PEDIATRICO/ADULTI
| 18 |  | PROLUNGA PER INFUSIONE VENOSA IN POLIETILENE L/L DA 50-100-150-200 CM CIRCA con caratteristiche di antinginocchiamento, diametri interni diversi con le seguenti caratteristiche: | [13 empty] | 78675.2 | 1573.504
|  | a | estremità con raccordi MASCHIO/FEMMINA (con disponibilità sia con che senza clamp di chiusura) | pz |  | 9900 | 14400 | 10000 | 32100 | 140000 | 8000 | 700 | 40000 | 255100 | 0.308 | 78570.8
|  | b | Estremità con raccordi MASCHIO/MASCHIO (con disponibilità sia con che senza clamp di chiusura) | pz |  |  | 100 |  |  |  |  | 300 |  | 400 | 0.261 | 104.4
| 19 |  | set estensione spiralato da 400 cm, volume riempimento basso, clamp di sicurezza, PE, senza ftalati, raccordo LL maschio da un lato e LL femmina dall'altro, latex free, per utilizzo in RNM | pz | [5 empty] | 800 | 100 | 100 |  | 1000 | 4.5 | 4500 | 4500 | 90
| 20 |  | Set a tre vie per infusione di farmaci contemporaneamente (massimo tre) munito di tre prolunghe di lunghezza inferiore a 10cm unite assieme nella parte terminale, collegabile a tutti i tipi di ago cannula, con sistema codice colore per l’identificazione delle vie. Ogni via deve essere munita di sistema antireflusso saldato e non rimovibile. | pz |  |  | 100 |  |  |  | 400 | 100 |  | 600 | 2.03 | 1218 | 1218 | 24.36
| 21 |  | PROLUNGA PER MONITORAGGIO ARTERIOSO IN POLIETILENE L/L DA 50-100-150-200 CM CIRCA con caratteristiche di antinginocchiamento e le seguenti caratteristiche: | [13 empty] | 50251.46 | 1005.0292
|  | a | estremità con raccordi MASCHIO/FEMMINA | pz |  | 200 |  |  |  | 140000 | 5500 | 20 |  | 145720 | 0.329 | 47941.88
|  | b | Estremità con raccordi MASCHIO/MASCHIO | pz |  | 1000 |  |  | 4000 |  | 2000 | 20 |  | 7020 | 0.329 | 2309.58
| 22 |  | Raccordo luer lock, latex free, ad alta tenuta, a basso spazio morto con le seguenti caratteristiche: | [13 empty] | 10200 | 204
|  | a | estremità con raccordi MASCHIO/FEMMINA | pz | [7 empty] | 20 |  | 20 | 0.24 | 4.8
|  | b | Estremità con raccordi MASCHIO/MASCHIO | pz |  | 240 |  |  |  | 10000 | 8000 | 20 | 6400 | 24660 | 0.24 | 5918.4
|  | c | Estremità con raccordi FEMMINA/FEMMINA | pz | [5 empty] | 5000 | 800 | 20 | 12000 | 17820 | 0.24 | 4276.8
| 23 |  | set per anestesia peridurale con catetere armato, composto da: | [13 empty] | 147416.5 | 2948.33
n. 1 Catetere in poliuretano, anti inginocchiamento, varie misure e lunghezze;
n. 1 ago epidurale varie misure con marcatura centimetrata e alette rimovibili;
n. 1 siringa di plastica a bassa resistenza;
n. 1 filtro piatto da 0.2 Micron, con raccordi luer lock
|  |  | a) non mandrinato | pz | 60 |  | 1610 |  |  | 2000 |  |  | 1800 | 5470 | 26.95 | 147416.5
| 24 |  | set per anestesia peridurale con catetere non armato, composto da: | pz |  | 1200 | 2000 |  | 1480 |  | 1000 | 40 |  | 5720 | 10.284 | 58824.48 | 58824.48 | 1176.4896
|  |  | n. 1 Catetere in poliuretano o polietilene o poliammide CON PUNTA MORBIDA atraumatica, anti inginocchiamento, non armato e non mandrinato varie misure e lunghezze; |  |  | 0
|  |  | n. 1 ago epidurale varie misure con marcatura centimetrata e alette rimovibili; |  |  | 0
|  |  | n. 1 siringa di plastica a bassa resistenza; |  |  | 0
|  |  | n. 1 filtro piatto da 0.2 Micron, con raccordi luer lock |  |  | 0
| 25 |  | filtro piatto per iniezione epidurale 0,2 micron, con raccordi luer lock | pz |  | 500 | 1240 |  | 250 | 400 | 200 | 50 |  | 2640 | 1 | 2640 | 2640 | 52.8
| 26 |  | Tunnellizzatori (MEDIO - LUNGO) peridurali in acciaio chirurgico | pz | [7 empty] | 10 |  | 10 | 15.6 | 156 | 156 | 3.12
| 27 | a | aghi per anestesia loco-regionale con la tecnica di neurostimolazione, con le seguenti caratteristiche: ago stimolabile, corpo ago totalmente isolato ad esclusione di una limitata superficie della punta, angolatura del bisello di circa 17 gradi, prolunga | pz |  | 300 | 4000 |  | 2500 | 2000 | 550 | 10 |  | 9360 | 7.7 | 72072 | 85747 | 1714.94
|  | b | kit completo per blocco periferico continuo composto da: ago neurostimolatore di inserimento; catetere per infusione continua, marcato, atraumatico; filtro 0,2 micron piatto, con raccordi luer lock; siringa. | pz |  | 50 |  |  | 250 | 200 |  | 10 |  | 510 | 22.6 | 11526
|  | c | kit completo per blocco periferico continuo composto da: ago neurostimolatore di inserimento; · catetere elettrostimolabile per blocco periferico continuo, marcato, atraumatico; filtro 0,2 micron piatto, con raccordi luer lock; siringa. | pz | [7 empty] | 10 |  | 10 | 42.7 | 427
|  | d | Kit completo per blocco periferico continuo composto da: ago neurostimolatore di inserimento, centimetrato; catetere per infusione continua con punta morbida e mandarinato, marcato, atraumatico; filtro 0,2 micron piatto, con raccordi luer lock; siringa | pz |  | 50 | [5 empty] | 10 |  | 60 | 28.7 | 1722
| 28 |  | Kit per blocco nervoso periferico continuo: | pz |  |  | 1200 |  |  | 12 |  | 10 |  | 1222 | 35.4 | 43258.8 | 43258.8 | 865.176
kit completo per blocco periferico continuo composto da: ago neurostimolatore di inserimento con bisello di Tuohy; catetere per infusione continua, marcato, atraumatico; punta chiusa con tre fori laterali; adattatatore sideport con linea laterale di 51 cm
| 29 |  | Kit completo per blocco periferico continuo con catetere in argento, stimolatile, ecogenico, isolato, centimetrato, aghi misure e punte diverse | pz | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 53 | 5300 | 5300 | 106
| 30 | a | aghi per anestesia loco-regionale con la tecnica di neurostimolazione,con le seguenti caratteristiche: ago stimolabile, corpo ago totalmente isolato ad esclusione di una limitata superficie della punta, angolatura del bisello di circa 30 gradi, prolunga | pz |  | 1000 | 3500 |  | 2000 | 700 | 600 |  |  | 7800 | 6.53 | 50934 | 173529.6 | 3470.592
|  | b | kit completo per blocco periferico continuo composto da: ago neurostimolatore di inserimento; catetere per infusione continua, marcato, atraumatico; filtro 0,2 micron piatto, con raccordi luer lock; siringa. | pz |  |  | 200 |  |  | 7000 | 20 |  |  | 7220 | 16.98 | 122595.6
| 31 |  | kit completo per blocco periferico continuo composto da: ago neurostimolatore di inserimento; · catetere elettrostimolabile spiralato, ecogenico, marcato, atraumatico; filtro 0,2 micron piatto, con raccordi luer lock; siringa. | pz |  | 50 | 810 | [6 empty] | 860 | 27 | 23220 | 23220 | 464.4
| 33 |  | Aghi per elettroneurostimolazione ECOGENICI single-shot con impugnatura anatomica che consenta la massima sensibilità all’avanzamento, completamente isolati sia all’interno che all’esterno, ago con bisello classico, punta atraumatica a 15° o 30°, centimetrati | pz |  |  |  |  | 2050 | 300 | 1900 |  |  | 4250 | 7.39 | 31407.5 | 31407.5 | 628.15
| 35 |  | kit anestesia combinata spinale peridurale, con ago di Thouy varie misure, con ago spinale punta Whitacre varie misure, catetere peridurale varie misure, corredato da introduttore con filtro piatto e siringa a bassa resistenza. CON PUNTA MORBIDA | pz |  | 600 | 120 |  | 10 | 100 | 800 |  |  | 1630 | 28.79 | 46927.7 | 46927.7 | 938.554
| 36 |  | kit per anestesia spino-peridurale: | pz |  |  | 20 |  | 90 |  | 800 |  |  | 910 | 16.7 | 15197 | 15197 | 303.94
ago peridurale di Tuohy 18G in acciaio inox di elevata qualità, con punta dotata di affilatura e levigatura che consentano una facile penetrazione della cute, minimizzando il rischio di puntura della dura madre e di danneggiamento del catetere; tacche di
catetere in poliammide-poliuretano morbido, resistente a torsioni e tensioni, flessibile, con punta morbida atraumatica, arrotondata, con fori laterali, trasparente, con indicatori di profondità, linea radiopaca per tutta la lunghezza del catetere
centratore del catetere da collegare alla base dell’ago. Raccordo di fissaggio del catetere trasparente con tappo luer lock
ago spinale punta a matita tipo Whitacre o Quinke da 27G
kit dotato di sistema di fissaggio, sicuro e facile, dell’ago spinale all’ago di Tuohy dopo la puntura della dura, al fine di permettere la connessione della siringa senza spostare la punta dell’ago spinale dalla posizione corretta
siringa a bassa resistenza da 10 ml, in materiale plastico, latex free, con attacco luer slip
filtro antibatterico piatto, trasparente, a minimo ingombro, attacchi luer lock. Confezioni, sterili, monouso, latex free
| 37 |  | Maschera monouso trasparente per ventilazione con valvola per gonfiare e sgonfiare il cuscinetto anche senza siringa | pz |  |  |  |  | 100 | 2000 |  |  | 25000 | 27100 | 1.8 | 48780 | 48780 | 975.6
| 38 |  | Maschera facciale monopaziente, trasparente, per ventilazione in anestesia, rianimazione e terapia intensiva - con cuscinetto gonfiabile con valvola, consistenza ottimale della cupola - varie misure (da adulto a prematuro). Priva di odore e con codice colore facilmente identificabile | pz | 1000 | 36300 | 18000 | 500 | 18120 | 48000 | 38500 | 4000 | 600 | 165020 | 1.1 | 181522 | 181522 | 3630.44
| 39 |  | Set completo per tracheostomia translaringea misure 6,5, 7,5, 8,5 | pz | [7 empty] | 2 |  | 2 | 205 | 410 | 410 | 8.2
| 40 |  | set per tracheostomia percutanea, con dispositivo a vite di dilatazione controllata a trazione esterna, misure 7, 8 e 9 mm, forniti di cannula tracheostomica con controcannula, in confezione singola, sterile | pz |  | 34 | 20 |  |  | 40 |  |  | 10 | 104 | 167 | 17368 | 17368 | 347.36
| 41 |  | kit per tracheostomia percutanea, fornito di unico dilatatore preformato, in materiale idrofilo con punta flessibile e curvatura ottimale per il suo inserimento, introduttori per la cannula tracheostomica di varie misure, completo dell'occorrente per il l'introduzione tracheale mediante filo guida metallico, cannula tracheostomica, in materiale semirigido “termoplastico”, latex free, con controcannula rigida | pz |  | 124 |  |  |  | 250 | 300 |  |  | 674 | 157.21 | 105959.54 | 105959.54 | 2119.1908
| 42 |  | Sistema per sostituzione tubi ed intubazioni difficili con funzione di mandrino in un unico strumento in pvc morbido, modellabile, con filo interno in acciaio intrecciato, con raccordo standard da 15 mm e idoneo lume interno per garantire l’ossigenazione, misure varie | pz |  | 50 | 10 |  | 80 | 360 |  | 4 | 5 | 509 | 34.5 | 17560.5 | 17560.5 | 351.21
| 43 |  | Sistema per intubazione difficile con punta angolata. Con raccordo standard da 15 mm e idoneo lume interno per garantire l’ossigenazione. | [5 empty] | 20 | [7 empty] | 82698 | 1653.96
|  | a | con mandrino in acciao estraibile | pz | 10 | 250 | 60 |  | 60 | 240 | 400 | 4 | 10 | 1034 | 77 | 79618
|  | b | senza mandrino | pz |  | 40 | [7 empty] | 40 | 77 | 3080
| 44 |  | Sistema di scambiatubi in pvc, con punta morbida, raccordo standard da 15 mm e idoneo lume interno per garantire l’ossigenazione, misure varie, anche per scambiare tubi bilume, confezione singola, sterile | pz |  | 90 | 350 |  | 200 | 280 | 800 | 4 | 12 | 1736 | 72 | 124992 | 124992 | 2499.84
| 45 |  | Dispositivo di fissaggio per tubo orotracheale metodo di fissaggio non adesivo privo di elementi metallici, con accorgimenti antidecubito, antimorso, duttile per facilitare la pulizia orale, possibilità di fissare sondino gastrico o sonda di temperatura | pz | 3000 | 550 | 4500 |  | 2800 | 1600 | 8000 | 10 |  | 20460 | 1.5 | 30690 | 30690 | 613.8
| 46 |  | Casco monopaziente con carattreristiche di rigidità per ventilazione non invasiva (NIV) con ventiltore meccanico, corredato dei relativi circuiti e valvola di sicurezza (over pressure). Misure adulti fino a XL. Con accesso facilitato. | pz |  |  | 100 |  |  | 25 | 220 |  |  | 345 | 125 | 43125 | 43125 | 862.5
| 48 |  | Casco monopaziente per ventilazione (CPAP), corredato dei relativi circuiti e valvola di sicurezza (over pressure). Misure adulti fino a XL. Con accesso facilitato. L’aggiudicatario dovrà impegnarsi a fornire almeno 2 generatori di alto flusso. | pz |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 200 | 134 | 26800 | 26800 | 536
| 50 |  | maschera facciale completa per cpap/NIV, riutilizzabile, provvista di valvola espiratoria di sicurezza, cuscinetti in silicone, cinghia di fissaggio presagomata, fermagli a scatto per una rapida rimozione della maschera, misure varie | pz |  | 100 | 20 | [6 empty] | 120 | 32 | 3840 | 3840 | 76.8
| 51 |  | Maschera facciale "tipo Total Face o equivalente", per ventilazione non invasiva, pluriuso. Tenuta ermetica, non traumatica: sistemi di prevenzione antidecubito; facile ed intuitiva da indossare e da rimuovere in situazioni di emergenza. | pz |  | 40 | 20 |  |  | 250 |  |  |  | 310 | 265 | 82150 | 82150 | 1643
| 52 | a | Maschera facciale monopaziente per CPAP a generatore di alto flusso: kit composto da maschera facciale monopaziente realizzata in materiale biocompatibile trasparente, dotata di cuscinetto gonfiabile con valvola, connessioni separate per fase inspiratoria | pz | 200 | 150 | 750 |  | 400 |  | 300 | 10 |  | 1810 | 12 | 21720 | 95883.9 | 1917.678
|  |  | L’aggiudicatario dovrà impegnarsi a fornire almeno 2 generatori di alto flusso in comodato d'uso |  |  | 0
|  | b | Valvola di PEEP per maschera facciale monopaziente per CPAP ad alti flussi: valvola di PEEP in materiale plastico biocompatibile, priva di lattice, monopaziente, connettore a norma ISO per il collegamento alla maschera, pretarate, diversi valori di PEEP. | pz | 200 | 150 | 750 |  | 8000 | 200 | 1300 | 10 |  | 10610 | 6.99 | 74163.9
| 53 |  | MASCHERA LARINGEA MONOUSO, DISPONIBILE IN TUTTE LE MISURE NEONATALI, PEDIATRICHE E ADULTI CON DISPOSITIVO ANTICADUTA DELLA EPIGLOTIDE | pz |  |  | 200 |  | 80 | 500 |  |  |  | 780 | 5.9 | 4602 | 4602 | 92.04
Realizzata in materiale di grado medicale ad elevata biocompatibilità.
In grado di mantenere sempre pervie le vie aeree mantenendo la bassa pressione delle cuffie ed il loro controllo.
Non invasiva ed atraumatica.
Cannula, linea di gonfiaggio, palloncino pilota e cuffia in materiale medicale ad elevata biocompatibilità
Raccordo paziente 15mm standard e valvola di gonfiaggio cuffia.
Misure neonatale, pediatriche e adulti
| 54 |  | Maschera laringea MONOUSO di diverse misure CON ANGOLATURA PREFORMATA AD L. Deve consentire il passaggio del fibro-broncoscopio e del tubo endotracheale, presenza di accorgimento antimorso. | [13 empty] | 49980 | 999.6
|  | a | modello con canale per accesso gastrico | pz |  | 300 | 2200 |  | 1080 |  |  |  | 400 | 3980 | 8.5 | 33830
|  | b | modello privo di canale per accesso gastrico | pz |  | 300 |  |  |  | 1200 |  |  | 400 | 1900 | 8.5 | 16150
| 55 |  | MASCHERA LARINGEA precurvata con supporto per favorire il posizionamento e consentire anche l'intubazione "alla cieca" | [13 empty] | 73204 | 1464.08
in grado di consentire il controllo delle vie aeree durante le procedure di intubazione. Deve permettere l’inserimento con una sola mano da qualsiasi direzione rispetto al capo del paziente, senza necessità di muovere la testa ed il collo dalla posizione neutra.
|  | a | a) modello pluriuso | pz |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 11 | 1404 | 15444
|  | b | b) modello monouso | pz |  |  | 1500 |  | 10 | 10 |  |  |  | 1520 | 38 | 57760
| 56 |  | MASCHERA LARINGEA a due lumi, per la separazione dei tratti alimentare e respiratorio che permetta anche l’inserimento alla cieca di un sondino oro-gastrico | [13 empty] | 132000 | 2640
cuffia gonfiabile con profilo che garantisca l'isolamento delle vie aeree con buon adattamento anatomico
apposito introduttore che eviti la necessità di inserire le dita nella bocca del paziente durante l’inserimento.
accorgimento antimorso incorporato. Misure neonatale, pediatriche e adulti
|  | a | a) modello pluriuso | pz |  | 5 | 50 | [6 empty] | 55 | 1000 | 55000
|  | b | b) modello monouso | pz |  | 400 |  |  | 400 |  | 2600 | 100 | 2000 | 5500 | 14 | 77000
| 57 |  | MASCHERA LARINGEA monouso con cuffia preformata NON GONFIABILE con conformazione anatomica del faringe precostituita. Misure neonatale, pediatriche e adulti | pz |  | 50 |  |  |  | 500 | 200 |  |  | 750 | 14 | 10500 | 10500 | 210
| 58 |  | Bloccatore endobronchiale posizionabile anche "alla cieca", dotato di doppia punta con palloncino munito di canale di gonfiaggio indipendente da posizionare contemporamente nel bronco dx e in quello sx. | pz |  |  |  |  | 15 | 50 |  | 1 | 5 | 71 | 169.21 | 12013.91 | 12013.91 | 240.2782
| 59 |  | set di bloccatore endobronchiale per tubo tracheale, con punta ad angolatura fissa, in materiale preferibilmente siliconato | pz | [6 empty] | 600 |  |  | 600 | 130 | 78000 | 78000 | 1560
| 60 |  | set di bloccatore endobronchiale per tubo tracheale, con punta orientabile su due sensi su un piano unico, misure adulti e pediatriche | pz |  |  | 15 |  |  | 250 | 120 |  |  | 385 | 80 | 30800 | 30800 | 616
| 61 |  | Raccordo per il controllo manuale dell’aspirazione in PVC medicale atossico e biocompatibile, monouso non sterile, consente di fermare l’aspirazione con la semplice pressione del dito, connessione universale, confezione singola | pz |  |  |  | 2200 | 10000 | 20000 |  |  |  | 32200 | 0.6 | 19320 | 19320 | 386.4
| 62 | a | Dispositivo per CPAP con realizzazione della PEEP mediante un meccanismo "a flusso aereo continuo" non occludente, monouso, totalmente passivo. Sterile, Apirogeno | pz |  | 200 | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 222 | 512.5 | 113775 | 142851.45 | 2857.029
KIT D’ URGENZA composto da Dispositivo generatore di PEEP (generatore di pressione con prolunga non inferiore a 180cm con attacchi raccordabili alla maschera ed al generatore), maschera facciale disponibile in varie misure, manometro per controllo PEEP, nucale in silicone)
|  | b | Set composto da Dispositivo per CPAP (generatore di pressione con prolunga), 1 maschera facciale (disponibile in varie misure). Sterile, Apirogeno, monouso, | pz |  |  | 100 | 45 |  | 50 |  |  |  | 195 | 51.55 | 10052.25
|  | c | maschera facciale disponibile in varie misure. Apirogeno, monouso, Latex Free. | pz |  |  | 70 |  |  | 50 |  |  |  | 120 | 3.16 | 379.2
|  | d | manometro per monitoraggio pressioni vie aeree e PEEP | pz |  |  | 25 |  |  | 10 | 4 |  |  | 39 | 195 | 7605
|  | e | nucale in silicone per fissaggio della maschera. | pz |  |  | 40 |  |  | 400 | 40 |  |  | 480 | 23 | 11040
| 63 |  | Tubo laringeo MONOUSO con doppio canale per ventilazione di emergenza. Tubo laringeo con doppio canale per inserimento sondino di aspirazione gastrica da CH 14, semirigido provisto di 2 fori contrapposti di ventilazione, punta morbida, dotato di connettore 15mm, valvola luer per gonfiaggio sequenziale di entrambe le cuffie | pz | 20 |  | 140 |  | 110 |  |  |  |  | 270 | 32 | 8640 | 8640 | 172.8
| 64 |  | Tubo laringeo con canale singolo per ventilazione di emergenza | pz |  | 50 |  |  | 50 | 60 |  |  |  | 160 | 132 | 21120 | 21120 | 422.4
Tubo laringeo semirigido provisto di 2 fori di ventilazione, punta morbida, dotato di connettore 15mm, valvola luer per gonfiaggio sequenziale di entrambe le cuffie laringea rastremata ed esofagea, linea radiopaca su tutta la lunghezza dell’ asse, markers
Varie misure riconoscibili dal codice-colore comprese pediatriche e neonatali
| 65 | a | Tubi endotracheali in pvc con telecamera apicale incorporata per il controllo visivo continuo delle strutture anatomiche durante le manovre di intubazione e di ventilazione monopolmonare, per l’utilizzo del bloccatore bronchiale | pz |  | 80 |  |  |  | 1600 |  |  |  | 1680 | 50 | 84000 | 84000 | 1680
|  | b | MONITOR in comodato d'uso dedicato al dispositivo provvisto di cavo di collegamento | pz | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4 | Comodato d'uso
| 66 |  | KIT PER ANESTESIA LARINGEA | pz |  | 40 | 500 |  | 100 | 4800 | 600 |  | 1600 | 7640 | 4.59 | 35067.6 | 35067.6 | 701.352
|  |  | Dispositivo per atomizzare farmaci sulla mucosa laringo-tracheale con applicatore dal profilo stretto e modellabile, atomizzatore, stiletto, lunghezza 20cm circa, raccordo luer lock; consente orientamento/modulazione del DM in trachea. Nebulizza anestetici e farmaci in emergenze. Consente la nebulizzazione sia orale che nasale. |  |  | 0
| 67 |  | SET ANESTESIA LARINGOTRACHEALE preformato rigido | pz |  |  | 400 |  |  | 1000 | 750 |  |  | 2150 | 9.3 | 19995 | 19995 | 399.9
| 68 |  | SET PER CRICOTIROTOMIA. Kit composto da: Catetere di ventilazione precurvato in PVC; dilatatore radiopaco curvo con impugnatura; Filo guida ; ago introduttore; ago cannula; siringa 5/6 ml con raccordo. Varie misure (6mm; 4mm; 3,5mm o equivalenti) | pz |  |  |  |  | 10 | 50 | 10 |  | 5 | 75 | 140 | 10500 | 10500 | 210
| 69 |  | kit per transcricotirotomia di urgenza per la gestione delle vie aeree | pz | 10 | 8 | 25 |  |  | 40 |  | 4 | 5 | 92 | 89.5 | 8234 | 8234 | 164.68
con Tecnica Seldinger
Kit composto da cannula in PVC 4mm di diametro interno munito di anello e di alette di ancoraggio corredata di accessori per Tecnica Seldinger
| 70 |  | kit per transcricotirotomia di urgenza per la gestione delle vie aeree | pz | 10 |  |  |  | 5 |  | 50 |  | 6 | 71 | 179 | 12709 | 12709 | 254.18
Kit composto da cannula in PVC siliconato 4mm di diametro interno, premontato su apposito ago metallico introduttore, munito di anello e di alette di ancoraggio corredata di accessori di raccordo per la ventilazione
| 71 |  | kit per transcricotirotomia di urgenza per la gestione delle vie aeree BAMBINI Tecnica Seldinger | pz |  |  | 2 |  | 5 | 2 |  |  | 5 | 14 | 179 | 2506 | 2506 | 50.12
Kit composto da cannula precurvata in PVC o PVC siliconato 2mm di diametro interno munito di anello e di alette di ancoraggio corredata di accessori.
| 72 |  | kit per transcricotirotomia di urgenza per la gestione delle vie aeree BAMBINI. Kit composto da cannula precurvata in PVC o PVC siliconato 2mm di diametro interno munito di anello e di alette di ancoraggio corredata di accessori. | pz |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 15 | 179 | 2685 | 2685 | 53.7
| 73 |  | Sistema di umidificazione/riscaldamento a colonna, servocontrollato a microprocessore con doppio controllo della temperatura, dotato di allarmi acustici e visivi, facile impostazione della temperatura e visualizzazione della temperatura in uscita, segnalazione di cattivo funzionamento, comprensivo di: apparecchio per umidificazione/riscaldamento; colonna per umidificazione attiva dotata di valvola unidirezionale antireflusso; acqua sterile per umidificazione, circuito termoregolato modello adulto pediatrico neonatale. Il sistema deve essere fornito di tutti gli accessori che consentano l'utilizzo in ventilazione meccanica e in tutte le modalità di ventilazione in respiro spontaneo. Il rifornimento dell’acqua dovrà essere a caduta o a sifone tramite un sistema ad autoriempimento ed il livello dell’acqua, all’interno della camera/colonna, dovrà essere mantenuto constante tramite un sistema idoneo al fine di permettere la massima superficie di evaporazione ed il massimo di efficienza del sistema. Assistenza tecnica full-risk. La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dei reparti utilizzatori un numero appropriato di apparecchi umidificatori/riscaldatori. | [13 empty] | 327962 | 6559.24
|  | a | Sistema umidificazione camera/colonna completo | pz |  |  | 50 |  |  |  | 400 |  |  | 450 | 19.9 | 8955
|  | b | Acqua sterile per umidificazione in contenitori/sacche da 1000/2000ml circa | ml |  | 480000 | 1400000 |  |  | 20000000 | 1955000 |  |  | 23835000 | 0.003 | 71505
|  | c | Colonna per acqua sterile per umidificazione | pz |  | 140 | 800 |  |  | 5000 |  |  |  | 5940 | 11 | 65340
|  | d | Circuito Adulti termoregolato dedicato in pvc per ventilazione invasiva e non invasiva | pz |  |  | 700 |  |  | 7000 | 200 | 100 |  | 8000 | 21.4 | 171200
|  | e | Circuito Pediatrico termoregolato dedicato in pvc per ventilazione invasiva e non invasiva | pz | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 27 | 2700
|  | g | Apparecchio per umidificazione di dimensioni contenute, massima semplicità di utilizzo, controllo continuo del gradiente, del tempo di pausa e della temperatura delle vie aeree, identificazione automatica del circuito, controllo della condensa | pz |  |  | 12 |  |  | 60 | 5 |  |  | 77 | Comodato d'uso
|  | h | Circuito termoregolato dedicato in pvc (contenuto di ftalati in base a normativa vigente – le ditte devono allegare apposita dichiarazione in tal senso) per ventilazione invasiva e non invasiva. Termoregolato anche nella branca aspiratoria | pz |  | 360 | [7 empty] | 360 | 22.95 | 8262
| 74 |  | Sistema di umidificazione e riscaldamento dei gas erogati dal ventilatore meccanico per adulti/pediatrici/neonatale, con doppia modalità di utilizzo (sia invasiva per ventilazione meccanica, sia non invasiva), con controllo elettronico della temperatura | pz |  | 30 | [7 empty] | 30 | Comodato d'uso |  | 71780 | 1435.6
|  | a | a. kit per umidificatore attivo composto da circuito monouso doppio-riscaldato “tre in uno” e camera di umidificazione monouso ad autoriempimento | pz |  |  |  |  | 240 |  | 1700 |  |  | 1940 | 37 | 71780
| 75 |  | Kit per ventilazione spontanea composto da tratto circuito paziente riscaldato a filo riscaldante a spirale, camera di umidificazione monouso ad autoriempimento con doppio dispositivo di sicurezza, riduttore venturi per la variazione della FiO2 dal 28 | pz |  | 10 | [7 empty] | 10 | 35 | 350 | 350 | 7
| 76 |  | Sistema di umidificazione attiva per ventilazione invasiva e non, a cartuccia umidificante integrata nel circuito respiratorio con membrana in Goretex a pori di 0.2 micron che non permette il contatto tra il gas di ventilazione e l’acqua, utilizzo di acqua sterile non dedicata, dispositivo in grado di erogare due diversi parametri di temperatura secondo il tipo di ventilazione (range 30-39° C), provvisto di doppio controllo della temperatura (all’uscita della cartuccia umidificante e in prossimità del paziente), riscaldatore con sistema automatico di riempimento del dispositivo umidificante, dotato di tutti gli allarmi necessari a garantire la sicurezza. L’umidificatore deve essere abbinato ad un circuito termoregolato in PVC, con sistema di riscaldamento integrato nella spirale di rinforzo sulla linea inspiratoria, e deve essere in confezione singola sterile. La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dei reparti utilizzatori un numero appropriato di apparecchi umidificatori/riscaldatori e dei relativi supporti per ventilatore o per barra normalizzata 25/10. Assistenza tecnica full-risk. | [11 empty] | Comodato d'uso |  | 129600 | 2592
|  | a | Kit per umidificatore composta da circuito respiratorio in PVC, monouso, sterile, con cartuccia umidificante, tubo inspiratorio termoregolato, tubo espiratorio con trappola raccogli condensa, eventuale tubo di raccordo tra ventilatore e umidificatore. | pz |  |  |  |  | 800 |  | 1600 |  |  | 2400 | 54 | 129600
| 77 |  | circuito per nebulizzazione, lunghezza massima 300 cm, completo di raccogli condensa a tenuta con volume interno 60ml circa e maschera facciale per aerosol. Raccordo semirigido 20 mm circa. | pz |  | 40 | 130 |  |  |  | 3200 | 40 |  | 3410 | 5.95 | 20289.5 | 20289.5 | 405.79
| 78 | a | Coperte scaldapazienti ad aria nelle varie misure (adulti – pediatriche – neonatale ) pr - chirurgia toracica – chirurgia vascolare – chirurgia urologica maggiore – O.R.L. – ortopedica, etc.) monopaziente, in polipropilene al 100%, con funzionamento mantenuto anche in presenza di taglio accidentale, con caratteristiche atte ad evitare turbolenze | pz |  | 3100 | 14400 |  | 5210 |  | 28000 |  | 2500 | 53210 | 5.4 | 287334 | 287334 | 5746.68
|  | b | La ditta concorrente dovrà dichiarare la disponibilità a fornire in comodato d’uso, con manutenzione ordinaria e straordinaria inclusa, apparecchi riscaldatori ergonomici, compatibili con il materiale offerto che dovranno avere le seguenti caratteristiche di minima: flusso aria calda, aliementazione eletrica, presenza di filtro, temperatura regolabile | pz |  | 7 | 24 |  | 7 |  | 40 |  | 6 | 84 | Comodato d'uso
| 79 |  | Coperte scaldapazienti ad aria nelle varie misure (adulti – pediatriche – neonatale ) pr - chirurgia toracica – chirurgia vascolare – chirurgia urologica maggiore – O.R.L. – ortopedica, etc.) monopaziente, in polipropilene al 100%, con funzionamento mantenuto anche in presenza di taglio accidentale, con caratteristiche atte ad evitare turbolenze. Compatibili con le seguenti macchine di proprietà in uso: WARMAIR (per CRO AVIANO) + MOVI (per BURLO TS) | pz |  | 1900 | [5 empty] | 1000 | 100 | 3000 | 5.4 | 16200 | 16200 | 324
| 80 | a | Coperte scaldapazienti con superficie termoriflettente e coibentante, nelle varie misure (adulti – pediatriche – neonatali ) per chirurgia toracica – chirurgia vascolare – chirurgia urologica maggiore – O.R.L. – ortopedica, etc.) monopaziente, in polipropilene al 100%, con caratteristiche autoestinguenti certificate, non devono rilasciare pulviscolo, caratteristche atte ad evitare turbolenze. | pz |  |  |  |  | 2500 | 40000 | 1500 |  |  | 44000 | 12.48 | 549120 | 549120 | 10982.4
|  | b | La ditta concorrente dovrà dichiarare la disponibilità a fornire in comodato d’uso, con manutenzione ordinaria e straordinaria inclusa, apparecchi riscaldatori ergonomici, compatibili con il materiale offerto che dovranno avere le seguenti caratteristiche di minima: flusso aria calda, aliementazione eletrica, presenza di filtro, temperatura regolabile, | pz |  |  |  |  | 12 | 70 | 3 |  |  | 85 | Comodato d'uso
| 81 | a | Sistema di riscaldamento mediante "materasso ad aria". Misure varie, il materasso monouso, deve essere alimentato ad aria mediante un sistema aria chiuso in modo da consentire il sollevamento del paziente dal piano del letto svolgendo così anche funzione antidecubito. Il sistema deve consetire l'accessibilità chirurgica a tutta la sueperfiice superiore del corpo del paziente. | pz |  | 1000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 3000 | 23.4 | 70200 | 70200 | 1404
|  | b | N. apparecchiature riscaldanti in comodato d'uso | pz | [5 empty] | 8 |  |  |  | 8 | Comodato d'uso
| 82 |  | Sistema per il riscaldamento di fluidi ed emoderivati, a ridotto spazio morto, ad elevata performance (rapido raggiungimento della temperatura operativa), composto da piastra del conduttore a bassa massa per il trasfreimento del calore, monitor della temperatura, sistema di fissaggio, privo di elementi lesivi | [13 empty] | 453900 | 9078
|  | a | Set di riscaldamento monouso | pz |  | 2400 | 400 |  | 2200 | 18000 | 25000 |  | 3000 | 51000 | 8.9 | 453900
|  | b | La ditta concorrente dovrà dichiarare la disponibilità a fornire in comodato d’uso, con manutenzione ordinaria e straordinaria inclusa, apparecchi riscaldatori ergonomici, compatibili con il materiale offerto | pz |  | 13 | 10 |  | 16 | 45 | 32 |  | 10 | 126 | Comodato d'uso
| 83 | a | Sistema per il riscaldamento di fluidi ed emoderivati, su unico stativo, ad alto flusso a ridotto spazio morto, ad elevata performance (rapido raggiungimento della temperatura operativa), dispositivo di pressurizzazione mediante premisacca (camera a pressione) con possibilità di raggiungere portate diverse fino a circa 1000 ml/minuto. | pz |  | 2 | 2 |  | 5 |  | 2 |  |  | 11 | Comodato d'uso |  | 104880 | 2097.6
|  | b | set monouso di varie portate (ml/minuto) | pz |  | 100 | 80 |  | 1000 |  | 200 |  |  | 1380 | 76 | 104880
La ditta concorrente dovrà dichiarare la disponibilità a fornire in comodato d’uso, con manutenzione ordinaria e straordinaria inclusa, apparecchi riscaldatori ergonomici, compatibili con il materiale offerto
| 84 | a | Sistema per la misurazione della temperatura corporea centrale mediante sistema adesivo cutaneo da collegare ad apposita apparecchiatura che deve essere fornita in service dalla ditta | pz |  | 100 | 80 |  | 100 | 2000 | 4000 |  |  | 6280 | 18 | 113040 | 113040 | 2260.8
|  | b | apparecchiatura in comodato d'uso | pz |  | 2 | 1 |  | 2 | 15 | 10 |  |  | 30 | Comodato d'uso
[17 empty] | 910354 | 18207.08
| 85 |  | Trasduttore di Pressione monouso. Linee di monitoraggio monouso per la misurazione delle pressioni del paziente. Caratteristiche:
- Kit completo ed assemblato in modo da evitare contaminazioni per consentire un allestimento rapido e sicuro.
. Confezione sterile
- Tenuta idraulica non inferiore a 168 ore
- Tempo di utilizzo non inferiore alle 72 ore
· Deflussore Macro o Micro di collegamento con la sacca di infusione.
· Linee manometriche trasparenti di lunghezza standard o a richiesta, mono o plurilinea, con lunghezza e configurazione variabile
· Diametro interno linea manometrica mm 1.80 (+/- 10%)
· Possibilità di sistema con più trasduttori per più accessi pressori.
· Attacchi luer-lock.
· Dispositivo di lavaggio continuo da 3 ml/h.
· Dispositivo di lavaggio rapido integrato nel corpo stesso del trasduttore.
· Trasduttore trasparente con rubinetto a 3 vie per lo zero. Rubinetto integrato nel trasduttore per evitare sconnessioni accidentali.
· Possibilità Test dell’onda quadra.
· Connessione elettrica affidabile e robusta con i sistemi di monitoraggio: con sistema a plug che permetta un totale isolamento a doppia protezione della conduzione della trasduzione;
· Per i sistemi a due e tre vie le linee di estensione devono avere un codice colore
· Possibilità di sistema chiuso per prelievo ematico per adulti, 2cc pediatrico/neonatale.
Dovranno essere dichiarate le seguenti specifiche tecniche :
Range operativo;
Sensibilità;
Zero Offset,
Zero Thermal Drift (deriva termica)
Output Drift
Frequenza naturale per trasduttore singolo
Tensione e freq. di eccitazione;
Test di defribrillazione;
Corrente di dispersione;
Protezione da sovrapressione;
Temperatura di lavoro;
Temperatura di stoccaggio;
Velocità di flusso (con sacca pressurizzata a 300 mm/Hg);
Impedenza di segnale;
Impedenza di eccitazione;
Dovranno essere forniti a richiesta un adeguato numero di cavi di interfaccia tra monitor e trasduttore, di supporti per trasduttori (piastre di supporto a palo) e clamp di fissaggio
|  | A | Kit Standard senza sistema chiuso di prelievo
· Rubinetto a 3 vie per prelievi di sangue.
|  | a1 | > kit a 1 trasduttore | pz |  | 2000 |  |  | 1800 |  | 21000 | 300 |  | 25100 | 6.7 | 168170
|  | a2 | > kit a 2 trasduttori | pz |  | 400 | [7 empty] | 400 | 12.09 | 4836
|  | B | Kit con sistema chiuso di prelievo ematico, isolato sterilmente per prelievi ripetuti, per neonatali/pediatrico ed adulti
. Operatività che non alteri con la trasmissione dell'onda pressoria e prevenga reflussi accidentali
. Almeno due punti di prelievo "senza ago" sulla linea di monitoraggio
|  | b1 | > kit a 1 trasduttore | pz |  | 1780 | 2200 |  | 3550 | 13000 |  |  | 1200 | 21730 | 14.6 | 317258
|  | b2 | > kit a 2 trasduttori | pz |  | 80 | 500 |  |  | 7200 |  |  | 300 | 8080 | 24 | 193920
|  | b3 | > kit a 3 trasduttori | pz |  | 300 |  |  |  | 6000 |  |  |  | 6300 | 30 | 189000
|  | b4 | ESTERNAMENTE AL KIT: dispositivo per il prelievo ematico sicuro e senza ago | pz |  |  | 6000 |  | 92000 | 20000 |  |  |  | 118000 | 0.315 | 37170
| 86 |  | Introduttore per swan ganz in poliuretano, radiopaco con valvola emostatica e via di infusione laterale, composto da: | [13 empty] | 10186 | 203.72
dilatatore vasale
filo guida lungo 45 cm da 0,35" con punte morbide dritte e a J e dispositivo di inserimento.
Guaina di protezione per catetere polmonare.
Un ago a parete sottile da 18 G x2 ½.
Tappo occlusore
Varie misure.
|  | a | senza agocannula | pz |  | 4 |  |  | 150 | 4 | 250 | 4 |  | 412 | 23.5 | 9682
|  | b | con ago cannula e siringa di inserimento | pz |  | 10 |  |  |  | 6 |  |  |  | 16 | 31.5 | 504
| 87 |  | Introduttore per catetere arterioso 5 Fr, con valvola | pz | [5 empty] | 150 |  |  |  | 150 | 14.5 | 2175 | 2175 | 43.5
Introduttore radiopaco per catetere arterioso, da 5 Fr, con valvola emostatica e via di infusione laterale, composto da:
dilatatore vasale
filo guida con punte dritte morbida e rigida e dispositivo di inserimento.
ago introduttore
varie lunghezze
| 88 |  | Introduttore avanzato per catetere di Swan-Ganz. Introduttore in poliuretano da 8.5/9 Fr, con 3 accessi venosi che permetta l’introduzione di un catetere di Swan-Ganz attraverso il lume distale, completo di accessori per l'inserimento con tecnica di Seldinger | pz | [5 empty] | 300 | 8000 |  |  | 8300 | 57 | 473100 | 473100 | 9462
| 89 |  | Catetere arterioso per monitoraggio emodinamico-volumetrico (SINGOLO INDICATORE TERMICO). | [11 empty] | Comodato d'uso |  | 66150 | 1323
|  |  | Catetere arterioso (misure varie da pediatrico ad adulto) che permette per la determinazione della gittata cardiaca attraverso la tecnica transpolmonare dell’indicatore termico ed attraverso computer dedicato (la ditta si impegnerà a fornire i monitor dedicati in comodato d'uso gratuito) | pz |  | 60 | 30 |  |  | 120 |  |  |  | 210 | 315 | 66150
| 90 |  | Catetere arterioso per monitoraggio emodinamico-volumetrico (SINGOLO INDICATORE TERMICO). | [13 empty] | 5670 | 113.4
|  |  | Catetere arterioso (misure varie da pediatrico ad adulto) per la determinazione della gittata cardiaca attraverso la tecnica transpolmonare dell’indicatore termico e permetta l'utilizzo anche con monitor non dedicati (modulo in monitor multiparametrico) | pz | [7 empty] | 18 |  | 18 | 315 | 5670
| 91 | a | Set per la determinazione della gittata cardiaca transpolmonare (SINGOLO INDICATORE LITIO), completo di sensore per il cloruro di litio + linea artero-venosa. | pz | [5 empty] | 20 |  |  |  | 20 | 113 | 2260 | 3856 | 77.12
|  | b | Set per la determinazione della gittata cardiaca attraverso la tecnica transpolmonare del singolo indicatore mediante litio (la ditta si impegnerà a fornire i monitor dedicati in comodato d’uso. | pz | [5 empty] | 40 |  |  |  | 40 | 39.9 | 1596
| 92 |  | Catetere polmonare arterioso di Swan Ganz avanzato | pz |  | 2 |  |  |  | 550 | 120 |  |  | 672 | 320 | 215040 | 215040 | 4300.8
|  | a | Catetere polmonare arterioso di Swan Ganz che permetta il monitoraggio in continuo della gittata cardiaca, della SvO2, della EDVI e della RVEF |  |  | 0
| 93 | a | Sensore di flusso con trasduttore dedicato per il monitoraggio della gittata cardiaca attraverso il contorno del polso arterioso invasivo, da utilizzare in sala operatoria e in terapia Intensiva postoperatoria e senza limiti temporali di utilizzo. Il kit deve essere composto da: | pz |  | 180 | 324 |  |  | 600 | 1200 | 4 |  | 2308 | 170 | 392360 | 392360 | 7847.2
Sensore monouso per la determinazione della portata cardiaca.
Sistema di lavaggio, lunghezza della prolunga di almeno 150 cm con rubinetto a 3 vie per il prelievo ematico, prolunga da 30 cm. Rubinetto per lo zero.
Il sensore deve misurare anche la pressione arteriosa invasiva.
|  | b | La ditta si deve impegnare a fornire i monitor dedicati in comodato d’uso. | pz |  | 2 | 4 |  |  | 8 | 14 | 1 |  | 29 | Comodato d'uso
| 94 |  | Filo guida metallico per catetere venoso centrale, per l’inserimento e il cambio del catetere venoso centrale, con punta morbida dritta ad un’estremità e punta a “J” all’altra. Confezionato in singola busta sterile, latex free. | [13 empty] | 21971.6 | 439.432
|  | a | 0.025’’ lunghezza 45 cm circa | pz |  | 150 |  |  | 70 | 1200 |  | 10 |  | 1430 | 8.26 | 11811.8
|  | b | 0,035’’ lunghezza 60 cm circa | pz |  | 50 | 200 |  | 10 | 300 | 600 |  |  | 1160 | 8.26 | 9581.6
|  | c | 0,035’’ lunghezza 45 cm circa | pz |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 8.26 | 82.6
|  | d | 0,018" lunghezza 68 cm circa | pz |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 50 | 60 | 8.26 | 495.6
| 95 |  | CVC con lettura della saturimetria in continuo | pz |  | 34 | 150 |  |  | 160 | 170 |  |  | 514 | 160 | 82240 | 82240 | 1644.8
CVC a 4 lumi con fibra ottica per la rilevazione dell’ScVO2 in continuo.
3 lumi per infusione/monitoraggio e 1 lume per la fibra ottica
Lunghezza 20 cm
Dimensione 8.5 F
15-18-18 Ga
| 96 |  | cateteri venosi centrali con ago introduttore | [13 empty] | 58910 | 1178.2
Caratteristiche generali:
· inserimento con tecnica di Seldinger;
· materiale latex free;
· catetere in poliuretano medicale radiopaco, centimetrato e linea di estensione;
· punta distale in poliuretano extramorbido ad elevata atraumaticità;
· guida metallica flessibile con estremità differenziate: una retta ed una a J, morbide; la guida deve essere montata su sistema di introduzione, e di lunghezza adeguata;
· sistemi di fissaggio cutaneo mobili e fissi;
· ogni linea di estensione deve essere fornita di :
o clamp di interruzione di flusso;
o indicazione del calibro dei singoli lumi e del punto di uscita distale;
o raccordi luer lock con codice colore;
o cappuccio luer lock ermetico e perforabile per pre-riempimento, premontato;
· un ago introduttore sottile; lunghezze e misure diametri varie
· dilatatore vasale
· siringa da 5-10 ml;
· confezione singola, sterile.
calibri e lunghezze varie
|  | a | MONOLUME | pz |  | 550 | [7 empty] | 550 | 9.2 | 5060
|  | b | BILUME | pz | 20 | 2100 |  |  | 400 |  |  | 100 | 200 | 2820 | 14.5 | 40890
|  | c | TRILUME | pz |  | 600 | [5 empty] | 10 | 200 | 810 | 16 | 12960
| 97 |  | Cateteri venoso centrali con ago introduttore (descrizione come SOPRA CORRISPONDENTE ALLA DESCRIZIONE lotto 96, PIÙ AGO CANNULA) | [13 empty] | 447285 | 8945.7
|  | a | MONOLUME | pz |  | 240 | 800 |  |  | 800 |  |  |  | 1840 | 14.5 | 26680
|  | b | BILUME | pz |  | 400 | 2000 |  |  | 3500 | 340 |  |  | 6240 | 19.5 | 121680
|  | c | TRILUME | pz |  |  | 50 |  | 50 | 5600 |  |  |  | 5700 | 23.5 | 133950
|  | d | QUADRILUME | pz |  |  |  |  | 1600 | 1200 |  |  |  | 2800 | 39.5 | 110600
|  | e | 5 LUMI | pz |  |  |  |  | 1200 | 50 |  |  |  | 1250 | 43.5 | 54375
| 98 |  | cateteri venosi centrali con siringa per inserimento del filo guida (descrizione come SOPRA CORRISPONDENTE ALLA DESCRIZIONE lotto 96, CON SIRINGA PER INSERIMENTO DEL FILO GUIDA) | [13 empty] | 146835 | 2936.7
|  | a | MONOLUME | pz |  | 60 | 230 |  |  |  | 800 |  |  | 1090 | 19.5 | 21255
|  | b | BILUME | pz |  | 200 | 80 |  |  |  | 5400 |  |  | 5680 | 19.5 | 110760
|  | c | TRILUME | pz |  |  | 10 |  |  |  | 750 |  |  | 760 | 19.5 | 14820
| 99 |  | Catetere venoso centrale a 7 lumi in poliuretano , con ogni lume fornito di valvola di accesso per impiego senza l'utilizzo di aghi. Uno dei lumi deve garantire una portata a caduta superiore a 2,5 litri/ora | pz | [5 empty] | 400 |  |  |  | 400 | 50 | 20000 | 20000 | 400
Caratteristiche generali:
Posizionamento mediante tecnica seldinger
Lumi identificati da codice colore
Ago introduttore da 18 G lungo 7 cm circa
Ago cannula da 18G lunga 7 cm circa
Filo guida introduttore
Dilatatore vasale
Sirnga da 5 cc
Bisturi
Allette di fissaggio fisse e mobili
Calibro 8,5 Fr
Tacche centimetrate
lunghezza diverse da 15, 20 e 25 cm
| 100 |  | cateteri venosi centrali PEDIATRICI con ago introduttore sottile più ago cannula | pz |  |  | 60 |  | 70 | 100 |  |  | 30 | 260 | 34.9 | 9074 | 9074 | 181.48
(descrizione come sopra lotto 98 PIÙ AGO CANNULA )
| 101 |  | cateteri venosi centrali NEONATALI con ago introduttore sottile più ago cannula | pz | [5 empty] | 30 |  |  | 15 | 45 | 26.7 | 1201.5 | 1201.5 | 24.03
Caratteristiche generali:
· inserimento con tecnica di Seldinger;
· materiale latex free;
· catetere in poliuretano medicale radiopaco, centimetrato e linea di estensione;
· punta distale in poliuretano extramorbido ad elevata atraumaticità;
· guida metallica flessibile con estremità differenziate: una retta ed una a J, morbide; la guida deve essere montata su sistema di introduzione, e di lunghezza adeguata;
· sistemi di fissaggio cutaneo mobili e fissi;
· ogni linea di estensione deve essere fornita di :
o clamp di interruzione di flusso;
o indicazione del calibro dei singoli lumi e del punto di uscita distale;
o raccordi luer lock con codice colore;
o cappuccio luer lock ermetico e perforabile per pre-riempimento, premontato;
· un ago introduttore sottile più ago cannula; lunghezze e misure diametri varie
· dilatatore vasale;
· siringa da 5-10 ml;
· confezione singola, sterile.
| 102 |  | cateteri venosi centrali con ago introduttore più ago cannula a superficie interna ed esterna impregnata con antibatterico, compreso prolunghe e raccordi | [13 empty] | 14053 | 281.06
Caratteristiche generali:
· inserimento con tecnica di Seldinger;
· materiale latex free;
· catetere in poliuretano medicale radiopaco, centimetrato e linea di estensione;
· punta distale in poliuretano extramorbido ad elevata atraumaticità;
· guida metallica flessibile con estremità differenziate: una retta ed una a J, morbide; la guida deve essere montata su sistema di introduzione, e di lunghezza adeguata;
· sistemi di fissaggio cutaneo mobili e fissi;
· ogni linea di estensione deve essere fornita di :
o clamp di interruzione di flusso;
o indicazione del calibro dei singoli lumi e del punto di uscita distale;
o raccordi luer lock con codice colore;
o cappuccio luer lock ermetico e perforabile per pre-riempimento, premontato;
· ago introduttore sottile più ago cannula morbida radiopaca; lunghezze e misure diametri varie (monolume, bilume, trilume)
· dilatatore;
· siringa da 5-10 ml;
· confezione singola, sterile.
|  | b | BILUME | pz |  |  |  |  | 20 | 400 |  |  |  | 420 | 29.9 | 12558
|  | c | TRILUME | pz | [5 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 29.9 | 1495
| 103 |  | Cateteri venosi centrali per somministrazioni di liquidi e mezzi di contrasto ad alta pressione con sistema di posizionamento mediante ECG endocavitario. Kit composto da: | pz |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  |  | 250 | 46 | 11500 | 11500 | 230
Caratteristiche generali:
. Ago introduttore ecogenico
. dilatatore vasale
. Sistemi di fissaggio fissi e mobili
. Filo guida a due punte morbide una diritta e una a J
. Cavo per registrazione ECG endocavitario
. Bisturi
. Dispositivo protezione taglienti
con superficie esterna ed interna impregnata con antisettico (comprese prolunghe e raccordi)
| 104 |  | cateteri venosi centrali bilume ad accesso periferico | pz | 10 | 20 | 300 |  | 200 | 30 |  |  |  | 560 | 39.5 | 22120 | 22120 | 442.4
Caratteristiche generali:
· inserimento con tecnica di Seldinger;
· materiale latex free;
· catetere in poliuretano medicale radiopaco, centimetrato e linea di estensione;
· punta distale in poliuretano extramorbido ad elevata atraumaticità;
· guida metallica flessibile con estremità differenziate: una retta ed una a J, morbide; la guida deve essere montata su sistema di introduzione, e di lunghezza adeguata;
· sistemi di fissaggio cutaneo mobili e fissi;
· ogni linea di estensione deve essere fornita di :
o clamp di interruzione di flusso;
o indicazione del calibro dei singoli lumi e del punto di uscita distale;
o raccordi luer lock con codice colore;
o cappuccio luer lock ermetico e perforabile per pre-riempimento, premontato;
· confezione singola, sterile.
· lunghezza 60 cm, lumi 14G-18G
| 105 |  | SET CATETERE ARTERIOSO RADIALE: | pz |  | 5650 | 1600 |  | 1000 | 24000 | 15500 |  | 1200 | 48950 | 9.3 | 455235 | 455235 | 9104.7
Catetere radiopaco, lunghezza variabile compresa tra 3,3 e 4,5 cm circa, in poliuretano o teflon, con ago introduttore, guida metallica di lunghezza e diametro adeguato con e senza alette di fissaggio, tecnica Seldinger modificata a sistema chiuso con indicatori di riferimento per l'introduzione della guida, punta della guida morbida, raccordo trasparente tra ago e guanina della guida metallica
Il dispositivo deve essere formato da un unico pezzo.
Natura chimica dei materiali usati: latex free
18Gau
20Gau.
| 106 |  | Set catetere arterioso (diverse sedi) con tecnica Seldinger. Catetere in polietilene trasparente rx completo di manicotto antipiegatura, alette di fissaggio, cono L/L cm 8 20G; guida con estremità flessibile 20cm 0,53mm. Ago a circuito chiuso, 20G 38mm | pz |  | 1800 | 1010 |  | 300 | 200 | 600 | 400 |  | 4310 | 16 | 68960 | 68960 | 1379.2
| 107 |  | SET CATETERE RADIALE PEDIATRICO: | pz |  |  | 20 |  | 100 | 600 |  |  | 800 | 1520 | 13.37 | 20322.4 | 20322.4 | 406.448
Catetere radiopaco lunghezza 3,5 cm circa, in poliuretano, con ago introduttore da 23Gau, guida metallica adeguata e alette di fissaggio, tecnica Seldinger modificata a sistema chiuso, punta della guida morbida, raccordo trasparente tra l’ago e guaina della guida metallica,
Natura chimica dei materiali usati: latex free
22Gau
| 108 |  | SET CATETERE ARTERIOSO FEMORALE | pz |  | 50 | 410 |  | 50 | 2500 | 3000 |  | 70 | 6080 | 17.5 | 106400 | 106400 | 2128
Catetere radiopaco lunghezze varie da 11cm a 18 cm circa, in poliuretano o teflon, montato su ago introduttore, guida metallica di lunghezza adeguata e alette di fissaggio, tecnica Seldinger modificata a sistema chiuso, punta della guida morbida, raccordo trasparente tra l’ago e la guaina della guida metallica, indicatori di riferimento per l'introduzione della guida
Il dispositivo deve essere formato da un unico pezzo.
Natura chimica dei materiali usati: latex free
18 G
20 G
14 G
16 G
| 109 |  | Set in poliuretano radiopaco per l'incannulazione arteriosa (diverse sedi) con tecnica di Seldinger. Catetere in poliuretano radiopaco con alette di fissaggio, prolunga di estensione con clamp e raccordo luer-lock, ago introduttore, filo guida metallico con tacche di riferimento a punte morbide. Diametri da 18 a 24 G e diversa lunghezza. | pz |  | 350 | [7 empty] | 350 | 18.5 | 6475 | 6475 | 129.5
| 110 |  | CVC ad alto flusso con ago di inserimento Kit per l’accesso vascolare TEMPORANEO per emofiltrazione/emodialisi composti da: cateteri doppio lume in silicone senza memoria con diametri 11,5 Fr e 13,5 Fr e lunghezze di 15 cm, 20 cm e 24 cm con lumi interni | pz |  |  | 40 |  |  | 300 |  | 120 | 20 | 480 | 47 | 22560 | 22560 | 451.2
| 111 |  | Kit per l’accesso vascolare temporaneo per emofiltrazione/emodialisi, con via accessoria per la somministrazione farmaci. Catetere in poliuretano con due lumi da 12 Ga per gli accessi da emodialisi e un lume accessorio da 16/18 Ga. Ago di inserimento, vasodilatatore, guida metallica con punte morbide una dritta ed una a J e sistema di introduzione. - con linea accessoria per infusione farmaci. Presenza di clamp colorate per identificare l'attacco di ingresso e ed uscita del circuito dialitico. | [13 empty] | 30150 | 603
|  | a | configurazione in poliuretano con superficie non trattata | pz |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 60 | 6000
|  | b | configurazione con catere a superficie impregnata con sostanza antisettica | pz | [5 empty] | 350 |  |  |  | 350 | 69 | 24150
| 112 |  | catetere polmonare flottante per termodiluizione tipo swan ganz 7f a quattro lumi senza componenti in lattice, compreso il palloncino e con introduttore da 9f compreso nella confezione | pz | [5 empty] | 5 |  |  |  | 5 | 400 | 2000 | 2000 | 40
| 113 |  | Catetere Polmonare di Swan Ganz a 4 lumi | pz |  | 30 |  |  | 150 | 20 |  |  |  | 200 | 45 | 9000 | 9000 | 180
Catetere Polmonare flottante con 2 lumi per il monitoraggio della PAP e della PVC, terzo lume dedicato al gonfiaggio del palloncino e quarto lume dedicato alla connessione termistore-monitor. Il palloncino deve rientrare all’interno del lume senza debordare
I lumi devono essere identificati con codice colore e scritta identificabile per ogni tipo di lume (distale e prossimale ecc..)
Attacco a baionetta per la connessione del sistema via di gonfiaggio/sgonfiaggio del palloncino con sicurezza di esclusione della siringa.
L’attacco del palloncino deve essere di facile identificazione tramite codice colore onde evitare di utilizzarlo come linea di infusione.
Guaina anticontaminazione presente all’interno della confezione
| 114 |  | Catetere Polmonare di Swan Ganz a 5 lumi | pz | [5 empty] | 1000 | 2400 |  |  | 3400 | 77.5 | 263500 | 263500 | 5270
Catetere Polmonare flottante con 2 lumi per il monitoraggio della PAP e della PVC, terzo lume dedicato all'infusione farmaci, quarto lume dedicato al gonfiaggio del palloncino e quinto lume dedicato alla connessione termistore-monitor.
I lumi devono essere identificati con codice colore e scritta identificabile per ogni tipo di lume (distale e prossimale ecc..)
Il catetere deve essere assemblato insieme al sistema per il test in vitro di tenuta palloncino e guaina anticontaminazione.
| 115 |  | circuito per anestesia in PVC trasparente, liscio internamente e spiralato esternamente, per adulti, con raccordo a Y 22M/15F e raccordi flex 22F - in confezione singola - D.I.19mm - diverse lunghezze da 150 a 250 cm circa | pz |  | 8100 | 1050 |  | 5500 | 3000 | 18500 | 600 |  | 36750 | 2.99 | 109882.5 | 109882.5 | 2197.65
| 116 |  | circuito per anestesia in PVC trasparente, liscio internamente e spiralato esternamente, per adulti, con raccoglicondensa, raccordo a Y 22M/15F e raccordi flex 22F - in confezione singola - D.I.19mm - diverse lunghezze | pz |  | 100 | 200 | [6 empty] | 300 | 5.75 | 1725 | 1725 | 34.5
| 117 |  | Circuito per anestesia in PVC trasparente, liscio internamente e spiralato esternamente, per pediatrico, in confezione singola. Dichiarare la presenza o assenza di ftalati come da normativa vigente. | pz |  | 160 | 140 |  | 100 | 300 |  |  |  | 700 | 2.99 | 2093 | 2093 | 41.86
| 118 |  | Circuito coassiale in polietilene per anestesia, leggero, antinginocchiamento, a bassa resistenza, con chiara diversificazione della linea inspiratoria ed espiratoria dei raccordi prossimali - attacco prossimale orientabile - raccordo corrugato trasparente. Dichiarare la presenza o assenza di ftalati come da normativa vigente | [13 empty] | 17280 | 345.6
|  | b | lunghezza 240cm (tolleranza 10%) | pz |  |  | 800 |  | 800 |  |  |  |  | 1600 | 10.8 | 17280
| 119 |  | Linea capnometrica, attacco luer lock, misura standard (1,8 / 2mt circa) | pz |  | 350 | 800 |  | 200 | 50 | 600 |  |  | 2000 | 2.27 | 4540 | 4540 | 90.8
| 120 |  | RACCORDI PER ANESTESIA | [13 empty] | 377.4 | 7.548
|  | a | a) Raccordo per anestesia dritto universale | pz | [6 empty] | 120 | 100 |  | 220 | 0.17 | 37.4
|  | b | b) Raccordo per anestesia dritto 22F-15F | pz | [5 empty] | 2000 |  |  |  | 2000 | 0.17 | 340
| 121 |  | Raccordi monouso per collegamento tubi aspirazione chirurgica | [13 empty] | 19850 | 397
|  | a | Retto 3-6mm | pz | [5 empty] | 30000 |  |  |  | 30000 | 0.5 | 15000
|  | b | Doppio cono da 4,7 a 11,1mm | pz |  | 1000 |  |  |  | 8000 | 500 | 50 |  | 9550 | 0.5 | 4775
|  | c | A Y da 4,7 a 7 ,1mm | pz | [5 empty] | 100 |  | 50 |  | 150 | 0.5 | 75
| 122 | a | Unità respiratoria manuale senza parti metalliche per adulti completa di valvola regolabile, scarico gas esausti e con apertura di sicurezza - Pallone materiale anallergico 100% latex free da 2lt - tubo gas freschi da 1,5 a 3 mt circa circa e raccordo a gomito paziente | pz |  | 360 | 1140 |  | 450 | 3500 | 40 |  | 800 | 6290 | 7.85 | 49376.5 | 55813.5 | 1116.27
|  | b | Unità respiratoria manuale senza parti metalliche pediatrico/neonatale completa di valvola regolabile, scarico gas esausti e con apertura di sicurezza - Pallone materiale anallergico da 0,5/1lt - tubo gas freschi da 1,5mt a 3mt circa e raccordo | pz |  | 120 | 100 |  | 50 | 50 |  |  | 500 | 820 | 7.85 | 6437
| 123 |  | TUBI PER PALLONE ANESTESIA varie misure =Tubo singolo per per pallone di anestesia in PVC trasparente, liscio internamente e spiralato esternamente, raccordi flex 22F, in confezione singola sterile. | pz | 100 |  |  |  | 1000 | 300 | 2800 | 200 |  | 4400 | 1.15 | 5060 | 5060 | 101.2
| 124 |  | Pallone per anestesia monopaziente da 0,5-1-1,5-2lt circa | pz |  | 2300 | 700 |  |  | 24000 |  | 100 | 600 | 27700 | 1.96 | 54292 | 54292 | 1085.84
| 125 |  | Pallone in silicone per circuito di anestesia riutilizzabile, vari volumi | pz |  |  | 80 |  | 2030 | 20 | 80 | 20 |  | 2230 | 7.89 | 17594.7 | 17594.7 | 351.894
| 126 |  | Pallone autoespandibile tipo Ambu pluriuso in silicone per ventilazione completo di maschera e reservoir, misure diverse: | [13 empty] | 37730 | 754.6
|  | a | adulti | pz |  | 304 | 60 | 8 | 3 | 120 | 200 | 10 |  | 705 | 49 | 34545
|  | b | pediatrico | pz |  | 16 | 15 |  | 2 | 10 |  |  |  | 43 | 49 | 2107
|  | c | neonatale | pz |  | 6 | 5 |  | 1 | 10 |  |  |  | 22 | 49 | 1078
(Si richiede la quotazione a parte di tutti gli eventuali pezzi di ricambio e maschere)
| 127 |  | Pallone autoespandibile tipo Ambu monouso per adulti - maschera e recervoir monouso: unità composta da una struttura unica non smontabile dotato di valvola | pz | 2200 | 1400 | 50 |  | 520 |  | 2900 |  | 20 | 7090 | 10.5 | 74445 | 74445 | 1488.9
| 128 |  | Filtro scambiatore di calore e umidità per anestesia e terapia intensiva con elevata capacità di rimozione di batteri e virus dai gas respiratori in ventilazione meccanica, trasparente, monouso, sterile, con ridotto spazio morto utilizzabili anche con circuiti a basso flusso per pazienti adulti, pediatrici e neonatali. Raccordo per nonitoraggio EtCO2. presentare riferimenti bilbliografici dell'efficacia dichiarata | pz |  | 40500 | 6600 | 1600 | 25000 | 12000 | 45000 | 600 |  | 131300 | 0.79 | 103727 | 103727 | 2074.54
| 129 |  | Filtro da Terapia Intensiva con elevata capacità di rimozione di batteri e virus, idrofobico in entrambe le direzioni, trasparente, monouso, sterile a protezione dei ventilatori meccanici. presentare riferimenti bilbliografici dell'efficacia dichiarata | pz |  | 9000 | 2200 | [6 empty] | 11200 | 1.17 | 13104 | 13104 | 262.08
| 130 |  | Filtro per anestesia con capacità di rimozione del 100% di batteri e virus dai gas respiratori in ventilazione meccanica, idrofobico in entrambe le direzioni, trasparente, monouso, sterile, con ridotto spazio morto per utilizzo in sala operatoria anche con circuiti a bassi flussi. Scambiatore di calore ed umidità, relazione/scheda tecnica e bibliografia che documentino la protezione assoluta da batteri e virus. | pz |  | 12000 | 18000 | 2000 | 11700 | 50000 |  | 200 |  | 93900 | 1.2 | 112680 | 112680 | 2253.6
| 131 |  | Filtro da terapia intensiva per la rimozione 100% di batteri e virus dei gas respiratori in ventilazione meccanica, ad alto potere autoumidificante per ventilazione di breve durata senza umidificazione attiva, trasparente, sterile, monouso, completo di raccordo per il monitoraggio della EtCO2. Scambiatore di calore ed umidità. relazione/scheda tecnica e bibliografia che documentino la protezione assoluta da batteri e virus. | pz |  | 2000 | 1400 |  |  | 11000 | 6000 |  |  | 20400 | 2.6 | 53040 | 53040 | 1060.8
| 132 |  | Filtro da rianimazione per la rimozione del 100% di batteri e virus dai gas respiratori, idrofobico in entrambe le direzioni, trasparente, monouso, sterile - da utilizzare per la protezione dei ventilatori meccanici. Relazione/scheda tecnica e bibliografia che documentino la protezione assoluta da batteri e virus. | pz |  | 3500 | 6800 |  | 20000 | 56000 | 27000 |  | 400 | 113700 | 2.2 | 250140 | 250140 | 5002.8
| 133 | a | Catetere mount in PVC trasparente con raccordo di Cobb girevole nei due sensi - provvisto di doppio tappo con foro per la broncoaspirazione - L.15cm D.I. 15mm - connettori 22M/15F-15M - monouso - sterile - liscio internamente e spiralato esternamente - | pz | 50 | 3400 | 2800 | 5200 | 2000 | 25000 | 28000 | 3000 |  | 69450 | 0.549 | 38128.05 | 53280.45 | 1065.609
|  | b | Catetere mount in PVC trasparente con raccordo di Cobb girevole nei due sensi - provvisto di doppio tappo con foro per la broncoaspirazione - L.10cm D.I. 15mm - connettori 22M/15F-15M - monouso - sterile - liscio internamente e spiralato esternamente. | pz | 800 | 12700 | 8400 | 5100 |  |  |  |  | 600 | 27600 | 0.549 | 15152.4
| 134 |  | Catetere mount estensibile in PVC trasparente con raccordo di Cobb girevole nei due sensi - provvisto di doppio tappo con foro per la broncoaspirazione - L.10cm D.I. 15mm - connettori 22M/15F-15M - monouso - sterile - | pz |  |  | 12000 |  | 31500 |  |  |  | 100 | 43600 | 0.74 | 32264 | 32264 | 645.28
| 135 |  | Catere mount Pediatrico girevole con foro per broncoscopia monouso sterile | pz |  | 900 | 200 |  | 1000 | 100 |  |  | 400 | 2600 | 0.549 | 1427.4 | 1427.4 | 28.548
| 136 | a | Catetere mount in PVC trasparente con raccordo di Cobb fisso angolato con tappo per l'aspirazione liscio internamente e spiralato esternamente con raccordi 22M/15F-15M - L.15cm - monousosterile | pz |  | 300 |  |  |  | 25000 |  |  |  | 25300 | 0.52 | 13156 | 23556 | 471.12
|  | b | Catetere mount in PVC trasparente con raccordo di Cobb fisso angolato con tappo per l'aspirazione liscio internamente e spiralato esternamente con raccordi 22M/15F-15M - L.10cm - monouso sterile | pz |  | 20000 | [7 empty] | 20000 | 0.52 | 10400
| 137 |  | Doppio sondino coassiale di diverse misure per il prelievo protetto endobronchiale. Utilizzabile sia con il fibrobroncoscopio che senza l'uso di visione diretta. | pz |  | 1520 | 40 | [6 empty] | 1560 | 49.5 | 77220 | 77220 | 1544.4
| 138 |  | Rubinetto con attacchi a cono per alimentazione, lavaggio e aspirazione materiale gastrico, confezionato in busta singola sterile. | pz | [5 empty] | 8000 | 2400 |  |  | 10400 | 2.85 | 29640 | 29640 | 592.8
| 139 | a | Catetere mount in PVC trasparente con raccordo angolato fisso 22M/15F-15M L.15cm - Senza tappo - liscio internamente e spiralato esternamente - monouso sterile | pz | [5 empty] | 500 |  |  |  | 500 | 0.454 | 227 | 2406.2 | 48.124
|  | b | Catetere mount in PVC trasparente con raccordo dritto 22/15 L.15cm - Senza tappo - liscio internamente e spiralato esternamente - monouso sterile | pz |  |  | 3200 |  | 800 |  | 800 |  |  | 4800 | 0.454 | 2179.2
| 140 |  | Catetere mount in PVC trasparente angolato fisso 40cm - senza tappo - monouso sterile | pz | [5 empty] | 1200 |  |  |  | 1200 | 1.04 | 1248 | 1248 | 24.96
| 141 |  | Raccordo a "T" di Ayre sterile | pz |  | 300 | 400 |  |  | 2000 | 8500 | 10 | 50 | 11260 | 0.55 | 6193 | 6193 | 123.86
| 142 |  | Raccordo angolato ad L per maschera facciale | pz |  | 12600 |  |  | 13400 | 12000 | 28000 |  | 50 | 66050 | 0.16 | 10568 | 10568 | 211.36
| 143 |  | Tubo flessibile corrugato in polietilene EVA (rotoli da 50 mt.) | pz |  | 6 |  |  |  | 60 | 40 | 1 |  | 107 | 13.5 | 1444.5 | 1444.5 | 28.89
| 144 |  | TUBO NASOFARINGEO SECONDO ROBERTAZZI per intubazione nasofaringea in anestesia, terapia intensiva e in emergenza, varie misure (20-36) | pz |  | 350 |  | 30 |  | 2000 | 80 |  |  | 2460 | 4 | 9840 | 9840 | 196.8
| 145 |  | naso artificiale per tracheostomizzati sterile monouso | pz | 3000 | 3000 | 12800 | 32000 | 10100 | 3500 | 1400 |  |  | 65800 | 0.67 | 44086 | 44086 | 881.72
| 146 |  | FASCETTA FISSAGGIO CANNULA TRACHEOSTOMICA, in materiale espanso rivestito di cotone soffice ed assorbente antidecubito, sistema in velcro. Varie misure (adulto, pediatrica) | pz | 2000 | 6900 | 7500 | 5100 | 8180 | 12000 | 8000 | 50 | 100 | 49830 | 1 | 49830 | 49830 | 996.6
| 147 | a | SACCA MONOUSO SPREMISANGUE : premisacca monouso, da 1000cc con pompetta di gonfiaggio manuale e manometro indicatore della pressione tarato fino a 300 mmHg | pz |  | 44 | 210 |  | 310 | 300 | 2800 | 50 | 100 | 3814 | 18.5 | 70559 | 422059 | 8441.18
|  | b | SACCA PLURIUSO SPREMISANGUE : premisacca pluriuso, da 1000cc conpompetta di gonfiaggio manuale e manometro indicatore della pressione tarato fino a 300 mmHg | pz |  | 30 | 70 |  | 235 | 30 | 2000 |  | 10 | 2375 | 148 | 351500
| 148 |  | Filtri per CPFA per il trattamento di pazienti affetti da shock settico corredato dei materiali di consumo necessari per il trattamento (sacche bicompartimentali, set di collegamento, sacche per riscaldatore | pz | [6 empty] | 50 |  |  | 50 | 1187 | 59350 | 59350 | 1187
| 149 |  | Manometro pluriuso tascabile per il controllo pressorio ed il gonfiaggio delle cuffie a bassa pressione nei tubi endotracheali/ bronchiali e cannule tracheostomiche. Dotato di tubo di collegamento da 1 mt. Adattatore luer e scala di misurazione | pz |  | 5 | 20 | 4 | 40 | 15 | 20 | 1 |  | 105 | 97.9 | 10279.5 | 10279.5 | 205.59
| 150 |  | Dispositivo per il controllo e monitoraggio continuo della pressione della cuffia del tubo endotracheale, monopaziente. | pz | [7 empty] | 10 |  | 10 | 15.5 | 155 | 155 | 3.1
| 151 |  | Manometro per catetere vescicale tipo Foley per la misurazione della pressione intra-addominale, composto da raccordo al catetere Foley con marker di pressione espressi in mmHg, morsetto occlusore e filtro antibatterico da 1,2micron. | pz |  | 2 | 50 |  | 100 | 200 | 240 |  |  | 592 | 36.1 | 21371.2 | 21371.2 | 427.424
| 152 |  | Catetere venoso periferico TIPO MIDLINE O EQUIVALENTE in silicone, mandarinato, lunghezza 25cm. Caratteristiche: inserimento con tecnica Seldinger, catetere radiopaco e centimetrato, punta distale atraumatica ed extramorbida, punta distale aperta, diametr | pz |  | 150 | 400 |  |  |  |  | 40 | 50 | 640 | 59.5 | 38080 | 38080 | 761.6
| 153 |  | Kit di introduzione microseldinger per cateteri da 3-4-5 Fr. Caratteristiche: ago introduttore con dispositivo di sicurezza da 21Ga x max 7cm, punta ecogenica; 1 filo guida con punta atraumatica lunghezza max 65cm, con alta scorrevolezza; 1 cannula di int | pz |  | 150 | 500 |  |  |  |  | 10 |  | 660 | 34.9 | 23034 | 23034 | 460.68
| 154 |  | CVC in puro silicone trasparente con punta chiusa radiopaca, estremità distale con valvola laterale antireflusso a tre posizioni di Groshong, monolume, diametro 4F, lunghezza 60cm circa, con kit per introduzione percutanea. | pz | 15 | 150 | 5 |  | 100 | 10 | 40 | 20 |  | 340 | 219.9 | 74766 | 74766 | 1495.32
| 155 |  | Catetere in puro silicone trasparente con punta chiusa radiopaca, estremità distale con valvola laterale antireflusso a tre posizioni di Groshong, diametro 4F, lunghezza 20cm circa, in kit per introduzione percutanea completo | pz | 10 |  | 400 |  | 100 | 10 | 40 |  |  | 560 | 74.99 | 41994.4 | 41994.4 | 839.888
| 156 |  | Catetere in puro silicone trasparente con punta chiusa radiopaca, estremità distale con valvola laterale antireflusso a tre posizioni di Groshong, doppio lume, diametro 5F, lunghezza 50cm circa, con kit per introduzione percutanea | pz |  |  | 300 |  |  |  | 600 |  |  | 900 | 290 | 261000 | 261000 | 5220
| 157 |  | Catetere da tunnellizzare in silicone trasparente con punta chiusa radiopaca, estremità distale con valvolalaterale antireflusso a tre posizioni di Groshong, diametro da 5,5 a 8,0 fr lunghezza 50cm, con kit per introduzione per cutanea | pz | [7 empty] | 150 |  | 150 | 288.99 | 43348.5 | 43348.5 | 866.97
| 159 |  | Sistema impiantabile in plastica per RNM a basso profilo con setto autosigillante, catetere in silicone a punta chiusa radiopaca con valvola laterale di Groshong diametro 7 e 8 fr, lunghezza 50cm circa, in kit per introduzione, anche ecografico, completo | pz |  |  |  |  | 150 |  |  | 50 |  | 200 | 98 | 19600 | 19600 | 392
| 160 |  | introduttore da 4,5Fx5cm di lunghezza con guaina, confezione singola | pz | 50 | 800 |  |  |  | 1000 | 80 | 20 |  | 1950 | 32.4 | 63180 | 63180 | 1263.6
| 161 |  | Kit introduttore universale per catetere tipo PICC misure varie | pz |  |  | 500 |  | 200 |  |  | 10 |  | 710 | 35.5 | 25205 | 25205 | 504.1
| 162 | a | Catetere venoso centrale monolume in poliuretano ad introduzione periferica, radiopaco, lunghezza variabile da 40 a 60cm circa, diametri variabili. Deve essere munito di mandrino metallico per facilitare l’inserimento. Deve essere dotato di un raccordo a T per infusione e prelievo durante le manovre di inserimento | pz |  |  | 400 |  | 100 |  |  |  |  | 500 | 39.4 | 19700 | 24822 | 496.44
|  | b | Catetere venoso centrale bilume in poliuretano ad introduzione periferica, radiopaco, lunghezza variabile da 40 a 60cm circa, diametri variabili . Deve essere munito di mandrino metallico per facilitare l’inserimento. Deve essere dotato di un raccordo a T per infusione e prelievo durante le manovre di inserimento | pz |  |  | 30 |  | 100 |  |  |  |  | 130 | 39.4 | 5122
| 163 | a | Catetere venoso centrale monolume in poliuretano ad introduzione periferica, diametro variabile e lunghezza variabile da 40 a 60 cm, Deve essere resistente all’infusione di fluidi viscosi e ad alte pressioni ed all'infusione di liquido di contrasto; munito di connettori luer ad alta tenuta.Dotati di clamp di sicurezza e di introduttore | pz |  | 240 | 150 |  |  | 2000 | 600 |  |  | 2990 | 88.6 | 264914 | 265800 | 5316
|  | b | Catetere venoso centrale bilume in poliuretano ad introduzione periferica, diametro variabile e lunghezza variabile da 40 a 60 cm, Deve essere resistente all’infusione di fluidi viscosi e ad alte pressioni ed all'infusione di liquido di contrasto; munito di connettori luer ad alta tenuta.Dotati di clamp di sicurezza e di un introduttore | pz |  |  | 10 | [6 empty] | 10 | 88.6 | 886
| 164 |  | Catetere venoso centrale monolume in poliuretano ad introduzione periferica, diametro variabile e lunghezza variabile da 40 a 60 cm, Deve essere resistente all’infusione di fluidi viscosi e ad alte pressioni ed all'infusione di liquido di contrasto; munito di connettori luer ad alta tenuta. Dotati di clamp di sicurezza e di introduttore. Dotato di sistema di inserimento mediante ECG guidato o sistema magnetico guidato con fornitura in service del materiale dedicato. | pz |  |  | 200 |  | 100 |  |  |  |  | 300 | 150 | 45000 | 45000 | 900
| 165 | a | Catetere endovenoso monolume in poliuretano radiopaco, per accesso venoso di media o lunga durata, calibro variabile, lunghezza 25cm circa, con mandrino metallico per facilitare l’inserimento, un rubinetto trasparente pre-assemblato sul cono del catetere stesso, | pz |  | 600 | 850 |  |  | 1000 |  |  |  | 2450 | 56.6 | 138670 | 141500 | 2830
|  | b | Catetere endovenoso monolume in poliuretano radiopaco, per accesso venoso di media o lunga durata, misure da 3 a 5 Fr calibro variabile, lunghezza 25cm circa, con mandrino metallico per facilitare l’inserimento, un rubinetto trasparente pre-assemblato sul cono del catetere stesso, | pz |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 56.6 | 2830
| 166 |  | Sistema di fissaggio di lunga permanenza per PICC e CVC con sistema di aggancio sottocutaneo. | pz |  | 200 | 40 |  | 2000 |  |  |  |  | 2240 | 15 | 33600 | 33600 | 672
| 167 |  | Assorbitore di CO2 fornito in confezioni ermetiche monouso della capacità di un litro o più. | pz |  | 400 | 460 |  | 100 | 1500 |  |  |  | 2460 | 20 | 49200 | 49200 | 984
Le caratteristiche dell’assorbitore devono essere tali da non degradare gli anestetici volatili, non generare monossido di carbonio, formaldeide e composto A quando utilizzato a bassi flussi, non deve avere azione corrosiva a contatto con la pelle e deve essere a bassa tendenza a produrre polveri, deve virare di colore stabilmente. La ditta aggiudicatrice è tenuta a fornire eventuali adattatori occorrenti per l'utilizzo delle proprie cartucce
| 168 |  | Assorbitore di CO2 fornito in confezioni ermetiche in confezioni sciolte per il riempimento di contenitori riutilizzabili. Da circa 4 kg. Le caratteristiche dell’assorbitore devono essere tali da non degradare gli anestetici volatili, non generare monossido di carbonio, formaldeide e composto A quando utilizzato a bassi flussi, non deve avere azione corrosiva a contatto con la pelle e deve essere a bassa tendenza a produrre polveri, deve virare di colore stabilmente. | pz |  | 500 |  |  |  | 80 |  |  |  | 580 | 10.9 | 6322 | 6322 | 126.44
| 169 |  | Assorbitore di CO2 privo di idrossido di sodio fornito in confezioni ermetiche monouso della capacità di un litro o più. Le caratteristiche dell’assorbitore devono essere tali da non degradare gli anestetici volatili, non generare monossido di carbonio, formaldeide e composto A quando utilizzato a bassi flussi, non deve avere azione corrosiva a contatto con la pelle e deve essere a bassa tendenza a produrre polveri, deve virare di colore stabilmente. La ditta aggiudicatrice è tenuta a fornire eventuali adattatori occorrenti per l'utilizzo delle proprie cartucce | pz |  | 3000 |  |  | 1500 |  | 6000 |  |  | 10500 | 20 | 210000 | 210000 | 4200
| 170 |  | Assorbitore di CO2 privo di idrossido di sodio fornito in confezioni ermetiche in confezioni sciolte per il riempimento di contenitori riutilizzabili. Da circa 4 kg. Le caratteristiche dell’assorbitore devono essere tali da non degradare gli anestetici volatili, non generare monossido di carbonio, formaldeide e composto A quando utilizzato a bassi flussi, non deve avere azione corrosiva a contatto con la pelle e deve essere a bassa tendenza a produrre polveri, deve virare di colore stabilmente. | pz |  |  | 50 |  | 140 |  |  |  |  | 190 | 10.9 | 2071 | 2071 | 41.42
| 171 |  | Sonda doppler esofageo monouso tipo cardioq: sonda monouso per doppler esofageo dedicata al monitoraggio del flusso aortico ematico e della gittata cardiaca. | pz | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 111 | 11100 | 11100 | 222
| 172 |  | Catetere multiforato sulla lunghezza per l'infusione in continua delle ferite chirurgiche in grado di garantire l'uniformità della diffusione del farmaco su tutto il tratto multiforato, indipendentemente dalla pressione d'infusione; varie lunghezze. | pz |  |  | 340 |  | 1000 | 200 | 200 | 10 |  | 1750 | 74 | 129500 | 129500 | 2590
| 173 |  | Pompa per somminstrazione continua subaracnoidea, a flusso fisso e totalmente impiantabile, | [13 empty] | 288810 | 5776.2
|  | a | Pompa infusionale subaracnoidea totalmente impiantabile a flusso costante per somministrazione subaracnoidea di morfina e altri farmaci. Serbatoio da 10 a 60ml circa. Velocità di flusso da 0,25 a 4 ml/die; con scocca smussata e ed ergonomica e accorgimenti per la localizzazione dei punti di introduzione del farmaco anche in pazienti obesi. Kit cotituito da: | pz |  |  | 15 |  | 40 | 20 |  |  |  | 75 | 3150 | 236250
|  |  | ° Catetere in silicone con raccordo rinforzato per collegarsi alla pompa e al catetere spinale | pz |  |  | 15 |  | 40 |  |  |  |  | 55 | 108 | 5940
|  |  | ° Tunnellizzatore per catetere spinale monouso della lunghezza di circa 40 cm | pz |  |  | 3 |  | 40 | 30 |  |  |  | 73 | 90 | 6570
|  |  | ° Kit per il riempimento della pompa totalmente impiantabile | pz |  |  | 120 |  | 200 | 20 |  |  |  | 340 | 85 | 28900
|  |  | ° Kit per somministrazione del farmaco in bolo attraverso la pompa fornito di ago apposito | pz |  |  | 20 |  | 10 | 20 |  |  |  | 50 | 85 | 4250
|  | b | Disponibilità opzionale di catetere spinale sterile armato in poliuretano provvisto di sistema di connessione collegabile con il catetere proveniente dalla pompa ed ago per l’introduzione sotto durale. Disponibilità opzionale di catetere spinale in silicone radio-opaco provvisto di sistema di connessione collegabile con il catetere proveniente dalla pompa ed ago per l’introduzione sotto durale. | pz | [5 empty] | 30 |  |  |  | 30 | 230 | 6900
| 174 |  | Port per somministrazione di farmaci, collegabile a catetere per rinfusione continua nello spazio subaracnoideo, fornito di filtro antibatterico interno da 0,22 micron | pz |  |  |  |  | 100 | 10 |  |  |  | 110 | 100 | 11000 | 11000 | 220