## Foglio1
- Questionario Tecnico -
MAMMOGRAFO DIGITALE
I valori e le specifiche espresse devono riferirsi esclusivamente alle caratteristiche dell'apparecchiatura nella configurazione offerta
ID | Requisiti | Caratteristiche minime pena esclusione | Descrizione requisito richiesto
1 | DATI GENERALI
1.1 | Ditta produttrice
1.2 | Ditta distributrice
1.3 | Modello commerciale
1.4 | Codice CND
1.5 | Codice di Repertorio dei Dispositivi Medici (ai sensi del DM della Salute dd. 20.02.2007)
1.6 | Anno di immissione sul mercato della prima versione del modello
1.7 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione del modello
2 | GENERATORE
2.1 | Generatore ad alta tensione e ad alta frequenza; | si
2.2 | Potenza massima erogabile ≥ 5kW; | si
2.3 | Ampio range di corrente, con valore massimo sul fuoco grande: tipico 200 mA; | si
2.4 | Ampio range kV: valore minimo ≤ 25 kV – valore massimo ≥ 45 kV | si
2.5 | Passo minimo di incremento dei kV non superiore ad 1 kV | si
2.6 | Ripple forma d’onda ≤ 2% | si
2.7 | Minimo n. 4 parametri di esposizione visualizzati | si
2.8 | Ampio range di carica del tubo con valore massimo tipico 500mAs; | si
2.9 | Tecniche di lavoro manuali ed automatiche | si
2.10 | Dotato di sistema di controllo automatico dell’esposizione (AEC) che agisca su tutta l’area compressa ed in grado di selezionare contemporaneamente più parametri d’esposizione con almeno due celle di campionamento; | si
2.11 | Dotato di sistema di calcolo, visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose alla paziente | si
dose erogata alla paziente in condizioni….
2.12 | Visualizzazione e memorizzazione dei parametri di esposizione | si
3 | COMPLESSO RADIOGENO
3.1 | Tubo radiogeno con anodo bi angolare o doppia traccia con doppia filtrazione – tipico Rh, Ag - per poter esaminare distretti anatomici che si differenziano a livello morfologico (forma, struttura), terza filtrazione per Tomosintesi (es. Al) e quarta filtrazione per Dual Energy con MDC (es. Cu); | si
3.2 | Capacità termica anodo non inferiore a 0,3 MHU | si
3.3 | Massima dissipazione anodica non inferiore a 60 KHU/min | si
3.4 | Collimazione automatica e centratore luminoso | si
3.5 | Campi di collimazione per esami 2D 18 x 24 e 24 x 30 | si
3.6 | Doppia macchia focale con dimensioni rispettivamente: fuoco piccolo 0,1 e fuoco grande | si
3.7 | 0,3 mm; | si
3.8 | Alta velocità di rotazione dell’anodo ≥ 9000 giri/min; | si
3.9 | Tecnica di ingrandimento per esami 2D con tipico due differenti fattori d’ingrandimento | si
3.10 | 1,5s ed 1,8x | si
3.11 |  | si
4 | STATIVO
4.1 | Stativo con braccio a C per il sostegno della sorgente radiogena e del rivelatore regolabile in altezza, che permetta la più ampia possibilità di accesso ed i più ampi movimenti per facilitare l’esecuzione dell’esame mammografico, garantendo elevate prestazioni ed ergonomia; escursione verticale non inferiore a 70 cm | si
4.2 | Range di rotazione isocentrica del complesso radiogeno almeno pari a 320°; | si
4.3 | Dotato di movimenti motorizzati con pulsanti di controllo posti in modo da facilitare l’operatività del personale tecnico ; doppio pulsante di arresto di emergenza sui due lati dello stativo (Emergency Stop Control) | si
4.4 | Distanza fuoco-rivelatore la più grande possibile per la massima facilità di accesso | si
4.5 | Griglia antidiffusione auto retrattile ad elevata capacità di assorbimento della diffusa | si
5 | SISTEMA DI COMPRESSIONE
5.1 | Sistema di compressione ottimizzato in funzione della mammella e tale da rendere l’esame il più confortevole possibile per la paziente; dispositivo manuale ed automatico | si
5.2 | Sistema di compressione servoassistito con regolazione da microprocessore motorizzato e/o motorizzato/manuale; | si
5.3 | Movimento automatico orizzontale del dispositivo di compressione; | si
5.4 | Display digitale con indicazione della forza di compressione applicata e dello spessore della mammella compressa; | si
5.5 | Forza di compressione regolabile a stativo ed a pedale | si
5.6 | Rilascio compressione ad esposizione avvenuta | si
5.7 | Dotato di ampio kit di piatti di compressione di diverso formato e tipologia | si
5.8 | Dotato di dedicati compressori per viste tecnica ad ingrandimento | si
5.9 | Esami combinati 2D e 3D Tomosintesi sotto la stessa compressione | si
5.10 | Dotato di rilascio di emergenza della compressione in caso di assenza dell’alimentazione elettrica; | si
5.11 | Doppio pulsante di emergenza sui due lati dello stativo (Emergency Stop) | si
6 | RIVELATORE DIGITALE
6.1 | Tecnologia digitale con rivelatore allo stato solido Flat Field | si
6.2 | Sistema dotato di rivelatore con dimensione area attiva non inferiore a 23cm x 28cm | si
6.3 | Dimensioni del pixel non superiore a 100 µm; | si
6.4 | DQE a 0lp/mm preferibilmente ≥ 78% ; | si
6.5 | Range dinamico 14 bit | si
7 | STAZIONE DI ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI
7.1 | Stazione di acquisizione dedicata al tecnico, dotata di adeguata possibilità di visione sulla paziente e di protezione anti X per l’operatore. | si
7.2 | Dotata di monitor a schermo piatto LCD TFT di dimensioni non inferiori a 20”, uso medicale, e con elevata risoluzione [tipico 3 Mp] per la verifica della corretta esecuzione degli esami e monitor LCD di gestione | si
7.3 | Gestione database pazienti. | si
7.4 | Software operativo di gestione delle immagini che consenta anche la visualizzazione automatica dei parametri di esposizione e della dose; | si
7.5 | Tempo di esecuzione degli esami 2D e di Tomosintesi 3D il più breve possibile tenendo conto del confort della paziente e della qualità dell’esame [tipico 4 secondi] | si
7.6 | Intervallo temporale tra esposizione e visualizzazione delle immagini 2D sulla console il più breve possibile: tipico 4 secondi da fine esposizione per immagini 2D e 5 secondi per immagini 3D (TOMOSINTESI); | si
7.7 | Proiezioni immagini in cranio-caudale (CC) ed in mediolaterale obliqua (MLO) | si
7.8 | Immagini acquisibili per ogni studio con sequenza libera almeno 8 | si
7.9 | Disponibilità di strumenti di misura sull’immagine | si
7.10 | Funzioni di W/L | si
7.11 | Visualizzazione automatica dose | si
7.12 | Tempo di trasferimento dei dati e delle immagini alla stazione di refertazione il più breve possibile; | si
7.13 | Stazione completamente DICOM compatibile | si
7.14 | Computer di alte prestazioni dotato di memoria hardware con capacità per l’archiviazione temporanea di almeno 30.000 immagini non compresse 2D; | si
7.15 | L’apparecchiatura dovrà essere completamente DICOM compatibile con il sistema in uso nella struttura ospedaliera. Dovranno essere garantite almeno le seguenti classi DICOM: | si
7.16 | MG | si
7.17 | BT e/o CT | si
7.18 | Print SCU | si
7.19 | Storage SCU | si
7.20 | Storage Commitment SCU | si
7.21 | Modality Worklist, | si
7.22 | Query/Retrieve SCU | si
7.23 | Modality Performed Procedure Step, | si
7.24 | Protocollo di comunicazione TCP/IP | si
7.25 | Profilo IHE specifico per mammografia | si
8 | TOMOSINTESI E CAD
8.1 | Tempo di scansione (s)
8.2 | angolo totale di scansione (°)
8.3 | numero di proiezioni
8.4 | tempo di ricostruzione (s)
8.5 | dimensioni pixel ricostruito (µm)
8.6 | CAD: Disponibilità di applicativi CAD (Computer Aided Diagnosis) per mammografia convenzionale e possibilità di CAD per immagini da Tomosintesi | si
9 | STAZIONE DI REFERTAZIONE
9.1 | Stazione dedicata al Medico Radiologo, in grado di visualizzare le immagini inviate dalla stazione di acquisizione; dotata di algoritmi di “Resolution Enhancement”. | si
9.2 | Doppio monitor a schermo piatto LCD TFT, ad altissima risoluzione (5 Mpixel) opportunamente configurati e tarati per l’ottenimento della massima qualità possibile nell’esecuzione di esami mammografici, privi di sfarfallamenti, che consentano di visualizzare le immagini full-screen in scala 1:1, dotati di software per la calibrazione con rivelatore integrato ed il controllo di qualità dei monitor stessi; | si
9.3 | Dotata di software operativo di gestione delle immagini che consenta elaborazioni di immagini mammografiche 2D ed immagini di Tomosintesi 3D: | si
9.4 | zoom, display multiformato, multiformato per stampa, lente elettronica, inversione immagine, rotazione immagine, strumenti di misura sull’immagine, Contrasto e luminosità, multi modalità per visualizzazione immagini da altre modalità (RM, US) | si
9.5 | Stazione completamente DICOM compatibile (elencare classi) | si
9.6 | Dotata di interfaccia per stampante laser secondo DICOM Print; | si
9.7 | Computer di elevate prestazioni dotato di memoria hardware con capacità per l’archiviazione temporanea non inferiore a 30.000 immagini non compresse 2D. | si
9.8 | Masterizzazione CD/DVD | si
10 | DISPOSITIVO PER STEREOTASSI
10.1 | integrabile sul mammografo completo di sistema VABB | si
11 | LETTINO/SEDIA
11.1 | Dispositivo di posizionamento nelle procedure di stereotassi costituito da sedia motorizzata con paziente seduto-decubito laterale | si
12 | FANTOCCI PER CONTROLLI QUALITA’
12.1 | fantocci/dispositivi necessari per l’effettuazione dei Controlli di Qualità. | si
12.2 | Fantoccio acrilico stratificato ,con reperi inglobati, e protocollo per autocalibrazione geometria 3D. | si
13 | ALTRI MODULI E SOFTWARE A CORREDO
13.1 | Paratia antiX | si
14 | ALTRI MODULI E SOFTWARE PREFERENZIALI
14.1 | Funzionalità immagine 2D sintetizzata da gruppo di immagini di tomosintesi 3D della mammella senza quindi necessità di acquisizione 2D
14.2 | Modulo software per procedure di stereotassi sotto guida tomosintesi
14.3 | Mammografia Dual Energy con mezzo di contrasto
15 | Ulteriori caratteristiche
15.1 | Dimensioni della piattaforma in cm: (altXlargXprof) e dei vari accessori
15.2 | Peso (kg)
15.3 | Alimentazione
15.4 | tempi di accesione (sec)
15.5 | elenco direttive, leggi e normative a cui risponde l'apparecchiatura
15.6 | Elencare gli ulteriori profili di integrazione IHE implementabili sulla piattaforma offerta
15.7 | Disponibilità di evoluto software di supporto alla manutenzione (disponibile anche all'utente)(si/no)
15.8 | Possibilità di telediagnostica(si/no)