## Foglio1
- Questionario Tecnico -
ACCELERATORE LINEARE
I valori e le specifiche espresse devono riferirsi esclusivamente alle caratteristiche dell'apparecchiatura nella configurazione offerta
ID | Requisiti |  | Caratteristiche minime pena esclusione | Descrizione requisito richiesto
1 | DATI GENERALI
1.1 | Ditta produttrice
1.2 | Ditta distributrice
1.3 | Modello commerciale
1.4 | Codice CND
1.5 | Codice di Repertorio dei Dispositivi Medici (ai sensi del DM della Salute dd. 20.02.2007).
1.6 | Anno di immissione sul mercato della prima versione del modello.
1.7 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione del modello.
2 | CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE DA CSA
2.1 | Fasci di fotoni con almeno due energie, possibilmente di energia 6 MV e di 18 MV. |  | Sì
2.2 | Dose rate dei fasci di fotoni regolabile, con disponibilità di dose rate anche superiore a 2000 MU/min. |  | Sì
2.3 | Dimensioni minime del campo con fasci di fotoni 1x1 cm2 o inferiori, dimensioni massime del campo con fasci di fotoni 40x40 cm2 all’isocentro, variabili con continuità. |  | Sì
2.4 | Fasci di elettroni con almeno 5 energie nominali, nell’intervallo di energie da 4 a 22 MeV . |  | Sì
2.5 | Dose rate dei fasci di elettroni regolabile, anche a valore elevato. |  | Sì
2.6 | Applicatori per elettroni di area da almeno 6x6 cm2 ad almeno 25x25 cm2, definita a SSD 100 cm. |  | Sì
2.7 | Dispositivi per la visualizzazione della posizione del gantry, del sistema di collimazione e delle dimensioni dei fasci di fotoni. |  | Sì
2.8 | Collimatori indipendenti asimmetrici su entrambi gli assi. |  | Sì
2.9 | Tecnica di terapia ad arco sia con fasci di fotoni che di elettroni. |  | Sì
2.1 | Sistemi di sicurezza per l’interruzione immediata del funzionamento dell’acceleratore. |  | Sì
2.11 | Consolle computerizzata di comando, controllo e sicurezza, per l’impostazione ed il controllo di tutti i parametri di trattamento, completa di monitor per la visualizzazione dei parametri di irradiazione in sala comandi e monitor ripetitivo in sala di trattamento, hardware e software tale da interfacciarsi con il sistema informatico di Radioterapia Varian ARIA V. 13.6 per la trasmissione automatica dei parametri di trattamento, ivi inclusi i parametri del collimatore multi-lamellare, DRR ed immagini per IGRT. In caso di sostituzione, hardware e software tale da interfacciarsi con il sistema informatico proposto, secondo quanto dichiarato al punto 3.5. |  | Sì
2.12 | Lettino porta paziente a rotazione isocentrica, robotizzato con movimenti motorizzati e manuali (questi ultimi quando possibili), dotato di tavolo porta-paziente in fibra di carbonio, privo di parti in metallo, con basso valore di attenuazione dell’intensità dei fasci per tutte le posizioni angolari della testata, con eventuale estensione testa-collo e settore radiotrasparente a racchetta di tennis, con movimenti lungo i tre assi dell’acceleratore, beccheggio (pitch), rollio (roll) e imbardata (yaw). |  | Sì
2.13 | Tutti i software necessari al miglior funzionamento integrato di tutte le componenti l’acceleratore. |  | Sì
2.14 | Collimatore multi-lamellare completo di hardware e software di controllo, con lamelle di dimensione, all’isocentro, non superiore ad 1 cm, coerente con le tecniche e i bersagli richiesti così come descritti al paragrafo “caratteristiche funzionali dell’acceleratore”. |  | Sì
2.15 | Dispositivo elettronico per “imaging” portale (EPID) solidale al gantry, completo di stazione di controllo e software di analisi, che permetta di eseguire valutazione dello scostamento tra immagini portali, DRR e radiografie tradizionali, ed esegua dosimetria per il controllo di qualità dosimetrico di trattamenti IMRT DINAMICA E IMRT VOLUMETRICA, e possibilità di archiviazione e stampa delle immagini digitali. |  | Sì
2.16 | Dispositivo per IGRT |  | Sì
| 2.16.1 | Rivelatore ed elettronica ad esso associata. | Sì
| 2.16.2 | Tubo RX di caratteristiche adeguate. | Sì
| 2.16.3 | Movimenti del tubo ad RX e relativo rivelatore preferibilmente automatici/robotizzati e comandati dalla Consolle di comando esterna al bunker. | Sì
| 2.16.4 | Workstation di elaborazione. | Sì
| 2.16.5 | Software per l’elaborazione delle immagini, con possibilità di esecuzione di matching anatomico di immagini digitali radiografiche (kV-kV, kV-MV e con marker radioopachi). | Sì
| 2.16.6 | Analisi “real time” di immagini acquisite durante l’erogazione della dose (tracking). | Sì
| 2.16.7 | Software di gestione “real time” dei movimenti del tavolo porta paziente robotizzato. | Sì
| 2.16.8 | Fluoroscopia digitale ad alta velocità di acquisizione per la verifica pre-trattamento dei movimenti del bersaglio. | Sì
| 2.16.9 | Sistema per acquisizione di immagini tomografiche (ConeBeam CT) ad alta velocità. | Sì
| 2.16.10 | Massima libertà di movimento che permetta l’acquisizione di immagini anche per posizionamenti campi-paziente difficili, e facilmente removibile per liberare il campo di irradiazione in tempi brevi, con movimento automatizzato del braccio e del piatto rivelatore. | Sì
| 2.16.11 | Tutte le interfacce hardware e software necessarie per la TAC in dotazione alla Struttura Operativa Complessa di Oncologia Radioterapica (TOSHIBA AQUILION), allo scopo di integrare totalmente il dispositivo IGRT con quest’ultima apparecchiatura. | Sì
| 2.16.12 | Sistema per la gestione del movimento intrafrazione, 4D totalmente integrato con l’acceleratore lineare oggetto di questa gara e con la TAC di acquisizione immagini attualmente in uso presso la Struttura Operativa Complessa di Oncologia Radioterapica (TOSHIBA AQUILION), che consenta lo studio del ciclo respiratorio e la sua gestione durante la terapia. | Sì
| 1.16.13 | Stampante laser a colori ad alta qualità per riproduzione su carta comune. | Sì
2.17 | Sistemi laser di precisione per l’individuazione dell’isocentro. |  | Sì
2.18 | Sostituzione e/o garanzia di funzionalità delle luci di segnalazione indicanti gli stati di macchina accesa e fascio attivo (sala comandi e sala di terapia). |  | Sì
2.19 | Catena televisiva a circuito chiuso con 2 telecamere a movimento motorizzato con zoom e brandeggio e 2 monitor. |  | Sì
2.2 | Interfono a doppia via per la comunicazione con la sala di trattamento. |  | Sì
2.21 | Sostituzione della porta di chiusura della sala LINAC come meglio descritto nella parte lavori. |  | Sì
2.22 | N.2 Poltroncine ergonomiche girevoli, con rivestimento in tessuto poliestere morbido e lavabile, rispondenti al D.Lgs 81/2008 e in Classe 1 IM di reazione al fuoco e rispondenti alla normativa UNI EN 717-2 (requisiti minimi di emissione di formaldeide). |  | Sì
2.23 | Piano operativo composto da un piano scrivania e scaffale a scomparti per cartellini dei pazienti in trattamento, rispondente al D.Lgs 81/2008 o a normative di settore quali la normativa UNI EN 717-2 (requisiti minimi di emissione di formaldeide). Dimensioni da acquisire in fase di sopralluogo. |  | Sì
2.24 | Armadiatura costituita da struttura in nobilitato melaminico antigraffio, a scomparti per attrezzatura, e ripiani interni, rivestimento in laminato con spessore minimo 30mm e bordi arrotondati antiurto in ABS, in Classe 2 di reazione al fuoco, rispondenti alla normativa UNI EN 717-2 (requisiti minimi di emissione di formaldeide) e al D.Lgs 81/2008. Dimensioni 1800 mm x 450 mm x 1800 mm (h). |  | Sì
2.25 | Cassettiera sottoscrivania su ruote a 3 cassetti, con scocca e cassetti in nobilitato melaminico o in lamiera di acciaio scatolare verniciata con polveri epossidiche con bordi raggiati. Ruote morbide piroettanti e chiusura centralizzata dei cassetti. Maniglie antitrauma ed ergonomiche. Classe 2 di reazione al fuoco e rispondenti alla normativa UNI EN 717-2 (requisiti minimi di emissione di formaldeide). |  | Sì
3 | CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE
3.1 | Parametri caratteristici dei fasci di fotoni, in condizioni FF (con Flattening Filter), dove le PDD20cm e PDD10cm si intendono per il campo 10x10 cm2 ad SSD 100 cm); i valori di riferimento, ottimali, sono indicati nella tabella a fianco . |  |  |  | FASCI DI FOTONI IN CONDIZIONI FF |  |  |  | FASCI DI ELETTRONI
3.2 | Numero fasci fotoni offerti sia in condizioni FF (Flattening Filter) sia FFF (Flattening Filter Free). |  |  |  |  | Profondità massimo (cm) | PDD10cm (%) | PDD20cm (%) |  | zmax (mm) | R80 (mm) | R50 (mm)
3.3 | Parametri caratteristici dei fasci di elettroni (almeno 5 livelli); i valori di riferimento, ottimali, sono indicati nella tabella a fianco. |  |  |  | ENERGIA 1 | 1.5 | 67 | 38 | ENERGIA 1 | 13 | 19 | 23
3.4 | Dose rate dei fasci di elettroni regolabile: dichiarare il numero di livelli impostabili ed il valore massimo. |  |  |  | ENERGIA 2 | 3.3 | 79 | 53 | ENERGIA 2 | 21 | 30 | 35
3.5 | Integrazione con il sistema informatico di Radioterapia e compatibilità trattamenti. Compilare l'allegato DESCRIZIONE DELLA COMPATIBILITÀ. |  |  |  | ULTERIORI ENERGIE (SE OFFERTE) | PARAMETRI LIBERI |  |  | ENERGIA 3 | 26 | 42 | 49
3.6 | Caratteristiche progettazione e opere Edili ed impiantistiche. | [7 empty] | ENERGIA 4 | 33 | 55 | 65
4 | Ulteriori caratteristiche | [7 empty] | ENERGIA 5 | 30 | 65 | 81
4.1 | Dimensioni della piattaforma in cm: (altXlargXprof) e dei vari accessori | [7 empty] | ULTERIORI ENERGIE | PARAMETRI LIBERI
4.2 | Peso (kg)
4.3 | Alimentazione
4.4 | tempi di accesione (sec)
4.5 | elenco direttive, leggi e normative a cui risponde l'apparecchiatura
4.6 | Descrizione dei locali (umanizzazione, spazi per la movimentazione,…)
4.7 | Disponibilità di evoluto software di supporto alla manutenzione (disponibile anche all'utente)(si/no)
4.8 | Possibilità di telediagnostica(si/no)

## Foglio2
· Fasci di fotoni con almeno due energie, possibilmente di energia 6 MV e di 18 MV
· Dose rate dei fasci di fotoni regolabile, con disponibilità di dose rate anche superiore a 2000 MU/min
· Dimensioni minime del campo con fasci di fotoni 1x1 cm2 o inferiori, dimensioni massime del campo con fasci di fotoni 40x40 cm2 all’isocentro, variabili con continuità
· Fasci di elettroni con almeno 5 energie nominali, nell’intervallo di energie da 4 a 22 MeV
· Dose rate dei fasci di elettroni regolabile, anche a valore elevato
· Applicatori per elettroni che producano campi di area da almeno 6x6 cm2 ad almeno 25x25 cm2, definita a SSD 100 cm
· Dispositivi per la visualizzazione della posizione del gantry, del sistema di collimazione e delle dimensioni dei fasci di fotoni.
· Collimatori indipendenti asimmetrici su entrambi gli assi
· Tecnica di terapia ad arco sia con fasci di fotoni che di elettroni
· Sistemi di sicurezza per l’interruzione immediata del funzionamento dell’acceleratore
· Consolle computerizzata di comando, controllo e sicurezza, per l’impostazione ed il controllo di tutti i parametri di trattamento, completa di monitor per la visualizzazione dei parametri di irradiazione in sala comandi e monitor ripetitivo in sala di trattamento. La consolle di comando dovrà essere provvista di hardware e software tale da interfacciarsi con il sistema informatico di Radioterapia Varian ARIA per la trasmissione automatica dei parametri di trattamento, ivi inclusi i parametri del collimatore multi-lamellare, DRR ed immagini per IGRT.
· Lettino porta paziente a rotazione isocentrica, robotizzato con movimenti motorizzati e manuali (questi ultimi quando possibili), dotato di tavolo porta-paziente in fibra di carbonio, privo di parti in metallo, con basso valore di attenuazione dell’intensità dei fasci per tutte le posizioni angolari della testata, con eventuale estensione testa-collo e settore radiotrasparente a racchetta di tennis, con movimenti lungo i tre assi dell’acceleratore, beccheggio (pitch), rollio (roll) e imbardata (yaw)
· Tutti i software necessari al miglior funzionamento integrato di tutte le componenti l’acceleratore
· Collimatore multi-lamellare completo di hardware e software di controllo, con lamelle di dimensione, all’isocentro non superiore ad 1 cm, coerente con le tecniche e i bersagli richiesti così come descritti al paragrafo “caratteristiche funzionali dell’acceleratore”.
· Dispositivo elettronico per “imaging” portale (EPID) solidale al gantry, completo di stazione di controllo e software di analisi, che permetta di eseguire valutazione dello scostamento tra immagini portali, DRR e radiografie tradizionali, ed esegua dosimetria per il controllo di qualità dosimetrico di trattamenti IMRT DINAMICA E IMRT VOLUMETRICA, e possibilità di archiviazione e stampa delle immagini digitali
· Dispositivo per IGRT dotato di:
Ø Rivelatore ed elettronica ad esso associata
Ø Tubo RX di caratteristiche adeguate
Ø Movimenti del tubo ad RX e relativo rivelatore preferibilmente automatici/robotizzati e comandati dalla Consolle di comando esterna al bunker.
Ø Workstation di elaborazione
Ø Software per l’elaborazione delle immagini, con possibilità di esecuzione di matching anatomico di immagini digitali radiografiche (kV-kV, kV-MV e con marker radioopachi)
Ø Analisi “real time” di immagini acquisite durante l’erogazione della dose (tracking)
Ø Software di gestione “real time” dei movimenti del tavolo porta paziente robotizzato
Ø Fluoroscopia digitale ad alta velocità di acquisizione per la verifica pre-trattamento dei movimenti del bersaglio
Ø Sistema per acquisizione di immagini tomografiche (ConeBeam CT) ad alta velocità
Ø Massima libertà di movimento che permetta l’acquisizione di immagini anche per posizionamenti campi-paziente difficili, e facilmente removibile per liberare il campo di irradiazione in tempi brevi, con movimento automatizzato del braccio e del piatto rivelatore
Ø Tutte le interfacce hardware e software necessarie per la TAC in dotazione alla Struttura Operativa Complessa di Oncologia Radioterapica (TOSHIBA AQUILION), allo scopo di integrare totalmente il dispositivo con quest’ultima attrezzatura.
Ø Sistema per la gestione del movimento intrafrazione, 4D totalmente integrato con l’acceleratore lineare oggetto di questa gara e con la TAC di acquisizione immagini attualmente in uso presso la Struttura Operativa Complessa di Oncologia Radioterapica (TOSHIBA AQUILION), che consenta lo studio del ciclo respiratorio.
Ø Stampante laser a colori ad alta qualità per riproduzione su carta comune
Inoltre:
· Almeno 3 sistemi laser di precisione per l’individuazione dell’isocentro;
· Sostituzione e/o garanzia di funzionalità delle luci di segnalazione indicanti gli stati di macchina accesa e fascio attivo (sala comandi e sala di terapia);
· Catena televisiva a circuito chiuso con 2 telecamere a movimento motorizzato con zoom e brandeggio e 2 monitor;
· Interfono a doppia via per la comunicazione con la sala di trattamento;
· Sostituzione della porta di chiusura della sala LINAC come meglio descritto nella parte lavori;
· Arredi funzionali specifici per la destinazione d'uso, quale naturale complemento dei concetti di umanizzazione sopra esposti, avendo cura di soddisfare sia l’aspetto funzionale che quello di cura dell’ambiente nel quale saranno inseriti, dalle seguenti specifiche:
Ø N.2 Poltroncine ergonomiche girevoli, con rivestimento in tessuto poliestere morbido e lavabile, rispondenti al D.Lgs 81/2008 e in Classe 1 IM di reazione al fuoco e rispondenti alla normativa UNI EN 717-2 (requisiti minimi di emissione di formaldeide).
Ø Piano operativo composto da un piano scrivania e scaffale a scomparti per cartellini dei pazienti in trattamento, rispondente al D.Lgs 81/2008 o a normative di settore quali la normativa UNI EN 717-2 (requisiti minimi di emissione di formaldeide). Dimensioni da acquisire in fase di sopralluogo.
Ø Armadiatura costituita da struttura in nobilitato melaminico antigraffio, a scomparti per attrezzatura, e ripiani interni, rivestimento in laminato con spessore minimo 30mm e bordi arrotondati antiurto in ABS, in Classe 2 di reazione al fuoco, rispondenti alla normativa UNI EN 717-2 (requisiti minimi di emissione di formaldeide) e al D.Lgs 81/2008. Dimensioni 1800 mm x 450 mm x 1800 mm (h)
Ø Cassettiera sottoscrivania su ruote a 3 cassetti, con scocca e cassetti in nobilitato melaminico o in lamiera di acciaio scatolare verniciata con polveri epossidiche con bordi raggiati. Ruote morbide piroettanti e chiusura centralizzata dei cassetti. Maniglie antitrauma ed ergonomiche. Classe 2 di reazione al fuoco e rispondenti alla normativa UNI EN 717-2 (requisiti minimi di emissione di formaldeide).