## Foglio1
- Questionario Tecnico -
ACCELERATORE LINEARE E SISTEMI INFORMATIVI A CORREDO
I valori e le specifiche espresse devono riferirsi esclusivamente alle caratteristiche dell'apparecchiatura nella configurazione offerta
ID | Requisiti | Descrizione requisito richiesto (a cura della Ditta)
1 | DATI GENERALI
1.1 | Ditta produttrice
1.2 | Ditta distributrice
1.3 | Modelli commerciali per le varie componenti di sistema offerte (lLinac, sistemi informativi,..)
1.4 | Codici CND
1.5 | Codici di Repertorio dei Dispositivi Medici (ai sensi del DM della Salute dd. 20.02.2007)
1.6 | Anno di immissione sul mercato della prima versione del modello di LINAC
1.7 | Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione del modello di LINAC
CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE
2 | LINAC
2.1 | MECCANICA
2.1.1 | accuratezza isocentro (migliore di 0,5 mm): fornire dati
2.1.2 | entità della rotazione dello stativo e collimatore: fornire dati
2.2 | FASCI
2.2.1 | Parametri fisico-dosimetrici dei fasci di fotonii FF e FFF (penombra, simmetria, flatness o shape field: fornire dati)
2.2.2 | Numero fasci fotoni offerti sia in condizioni FF (Flattening Filter) che FFF (Flattening Filter Free) e relative energie: fornire i dati
2.2.3 | Ratei di dose fasci FF e FFF (in MU/min): fornire i dati
2.2.4 | Indicare quali parametri (gradi di libertà) dell’apparecchiatura sono variabili simultaneamente durante “beam on” (a titolo di esempio si riportano due parametri: dose rate e posizione del gantry): descrivere sinteticamente e indicare identificativo dicumento attinente
2.2.5 | Modalità di variazione del dose rate (descrivere sinteticamente e indicare identificativo documento attinente)
2.2.6 | N° fasci di elettroni e relative energie: fornire i dati
2.2.7 | Dose rate dei fasci di elettroni regolabile: dichiarare il numero di livelli impostabili ed il valore massimo: fornire i dati
2.2.8 | Tipo di sorgente di radiofrequenza e vita media: descrizione sintetica per la prima richiesta e fornire il dato del tempo medio espresso in mesi
2.2.9 | Sistemi di sicurezza per l’interruzione immediata del funzionamento dell’acceleratore: descrivere
2.2.10 | Gamma di filtri dinamici o ad angolazione variabile o presenza di filtro a cuneo motorizzato: descrivere sinteticamente
2.2.11 | Gestione dei principali parametri effettuabile sia dall’esterno che dall’interno della sala di terapia (pendant mobili, testiere integrate sul lettino porta paziente, ecc.): SI o NO
2.2.12 | Presenza di modalità speciali di funzionamento che permettano di programmare e far eseguire sequenze automatiche dei movimenti del linac: SI o NO, descrivere e indicare identificativo documento attinenente
2.3 | CAMERE MONITOR
2.3.1 | Tipologia camere monitor: descrivere e indicare identificativo documento attinenente
2.3.2 | Sistemi di sicurezza per l’interruzione immediata del funzionamento dell’acceleratore: descrivere sinteticamente e indicare documento attinente
2.3.3 | Riproducibilità:fornire dato
2.3.4 | Dose output/MU vs Dose rate: fornire dato
2.3.5 | Dose output/MU vs Dose totale: fornire dato
2.3.6 | Dose output/MU vs angolo gantry: fornire dato
2.4 | LETTINO
2.4.1 | Movimenti del tavolo porta-paziente: possibilità di movimenti del lettino comandati da remoto, automaticamente dalla consolle di trattamento: SI o NO
2.4.2 | Spostamenti del lettino (longitudinale, laterale, verticale, rotazione: accuratezza e intervallo: fornire i dati
2.4.3 | Beccheggio (pitch), rollio (roll) e imbardata (yaw): accuratezza e intervallo, range di azioni correttive nelle proceduredi IGRT, possibilità di movimenti da remoto, automaticamente dalla consolle di trattamento e in sicurezza: fornire dati e descrizioni
2.4.4 | Composizione, caratteristiche fisico-dosimetriche: fornire dati e indicare identificativo documento relativo
2.4.5 | Massimo carico (paziente) sopportabile e relativa deflessione
2.4.6 | Capacità di effettuare spostamenti sui 6 gradi di libertà anche durante l'erogazione del trattamento: SI o NO
2.4.7 | Raggiungimento automatico come da istruzioni codificate da TPS: Si o NO
2.4 | COLLIMAZIONE (MLC-included)
2.4.1 | Dimensione campo minimo misurato sul piano dell’isocentro: fornire dato
2.4.2 | Dimensione campo massimo misurato sul piano dell’isocentro: formire dato
2.4.3 | Dimensione campo massimo conformabile, misurato sul piano dell’isocentro: formire dato
2.4.4 | Larghezza delle lamelle proiettata all’isocentro (non superiore a 2,5 mm): fornire dato
2.4.5 | Collimatore multilamellare aggiuntivo alla doppia coppia di collimatori secondari o sostitutivo di una coppia di collimatori secondari: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
2.4.6 | Accuratezza posizionamento lamelle (in mm): fornire il dato
2.4.7 | Controllo del posizionamento e velocità: descrivere sinteticamente e indicare identificativo documento attinente
2.4.8 | Tecniche di modulazione della dose (oltre al MLC): descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
2.4.9 | Trasmissione intra, interlamellare, trasmissione fra le lamelle contrapposte chiuse: fornire i dati
2.5 | TDS (con funzione di R&V) RECORD & VERIFY
2.5.1 | Meccanismi di controllo e sicurezza: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
2.5.2 | Dotazione di modalità di funzionamento che consentano l’esecuzione di sequenze automatiche dei movimenti dell’acceleratore, del lettino e del sistema di imaging, per procedure di controllo di qualità e per scopi di ricerca e sviluppo: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
2.6 | IGRT
2.6.1 | Accuratezza, precisione, stabilità posizione spaziale delle componenti (sia MV che kV): fornire dati
2.6.2 | Sistemi di sicurezza anticollisione per l’eliminazione di interferenze con i componenti dell’unità di trattamento anche per set up complessi: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
2.6.3 | Possibilità di comandare il riposizionamento automatico del paziente direttamente in remoto, tramite movimenti del letto porta paziente, dalla sala comandi, senza quindi necessità di accedere nuovamente alla sala di trattamento: SI o NO, descrizione sintetica, indicazione identificativo relativo documento
2.6.4 | Metodi e relativi algoritmi di registrazione delle immagini e di valutazione dell’errore della posizione di trattamento: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
2.6.5 | Qualità dell’immagine (2D e 3D): fornire parametri (in particolare risoluzione spaziale e risoluzione a basso contrasto)
2.6.6 | Possibilità di imaging a più bassa energia: SI o NO
2.6.7 | Possibilità di acquisire immagini con fasci FFF: SI o NO
2.6.8 | Vita media dei flat-panel: fornire dato
2.6.9 | Matrice di ricostruzione, profondità, risoluzione di contrasto e risoluzione spaziale: fornire dati
2.6.10 | Tecniche di minimizzazione della dose (imaging dose): descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
2.6.11 | Disponibilità di SW di riconoscimento (manuale e/o automatico) di marker: SI/NO; descrivere sinteticamente e inddicare relativo documento
2.6.12 | Disponibilità (SI/NO) 4D-CBCT: sintetica descrizione modalità di realizzazione e indicare identificativo documento corrispondente
2.6.13 | Caratteristiche della WS dedicata (dimensione monitor, mezzo e dimensione dell'archivio, etc..)
2.6.14 | Modulo integrato dosimetria 2D/3D: SI/NO, descrivere sinteticamente e indicare identificativo documento corrispondente
2.6.12 | Acquisizione di immagini radiografiche stereoscopiche mediante tubi radiogeni a bassa energia con software a corredo per la loro fusione automatica alle immagini DRR per il riposizionamento del paziente in ogni istante del trattamento: SI o NO, descrivere sinteticamente la configurazione HW&SW e indicare identificativi del documenti attinenti
2.6.13 | Monitoraggio della posizione del paziente tramite sistema ottico ad infrarosso: SI o NO (breve descrizione; indicare identificativo documento attinente)
2.7 | GATING "RESPIRATORIO"
2.7.1 | Modalità di sincronizzazione del fascio radiante con il ciclo respiratorio del paziente: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
3 | SISTEMI INFORMATIVI A CORREDO
3.1 | SISTEMA INFORMATIVO OIS per la gestione completa dell'iter del paziente RT
3.1.1 | Aggiornamento della versione di ARIA o diverso sistema informativo sostitutivo: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
3.1.2 | Tracciabilità degli accessi e delle operazioni effettuate: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
3.1.3 | Back-up di sistema ed sistemi di sicurezza: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
3.1.4 | Accesso statistico ai dati e relativo export (modalità di report) con possibilità di personalizzazione dell’interrogazione al database: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
3.1.5 | Gestione degli appuntamenti: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
3.1.6 | N.di licenze d’uso, tipologia, funzionalità e modalità di rilascio delle stesse (rapporto n° licenze çè n° WS, fattore di contemporaneità d’uso delle licenze installate): fornire dati, descrivere e indicare identificativi documenti attinenti
3.1.7 | Migrazione database storico: modalità, down-time, procedure di verifica della consistenza dell'operazione, tempistiche complessive: descrivere brevemente e indicare identificativi della documentazione richiesta che relaziona estesamente (si rimanda al capitolato tecnico)
3.1.8 | Funzionale integrazione degli attuali Linac (con WS di gestione del "delivery" e dell'IGRT): modalità, configurazione, consistenza e integrità dei dati travasati su OIS: descrivere brevemente e indicare identificativi del relativo documento esteso (si rimanda al capitolato tecnico)
3.1.7 | Portabilità di tutti gli applicativi componenti il sistema OIS calibrata al carico di lavoro delle strutture di Radioterapia e Fisica Sanitaria: SI o NO, dimensione e robustezza della configurazione, descrivere sinteticamente e indicare identificativo documento attinente che relazione estesamente
3.1.8 | Disponibilità di funzionalità dose-viewer o RT-viewer: SI/NO e descrivere brevemente
3.1.9 | Disponibilità di firma digitale: SI/NO e descrivere brevemente
3.1.10 | Concentrazione delle funzionalità del software OIS in un singolo applicativo integrato o in un numero limitato di applicativi: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
3.1.11 | Completa, automatica integrazione di tutte le informazioni del sistema informatico in un unico ambiente applicativo: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
3.1.12 | Gestione di tutto il processo radioterapico per mezzo di un unico sistema integrato per tutte le funzionalità (cliniche, gestionali, di imaging e segmentazione, di pianificazione fisica): descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
3.1.13 | Disponibilità di soluzioni di continuità operativa (tramite ridondanza di server) in caso di guasti elettrici, delle reti etc. : descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
3.2 | SISTEMA DI GESTIONE IMAGING (SEGMENTAZIONE, REGISTRAZIONE, ..)
3.2.1 | n° di WS offerte per questa funzione: fornire dato
3.2.2 | N.di licenze d’uso, tipologia, funzionalità e modalità di rilascio delle stesse (rapporto n° licenze çè n° WS, fattore di contemporaneità d’uso delle licenze installate): fornire dati e descrivere, indicare identificativi doumenti attinenti
3.2.3 | Metodi e relativi algoritmi di segmentazione semi-automatici, automatici e automatici evoluti: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del/dei documenti corrispondenti
3.2.4 | Metodi e relativi algoritmi di registrazione rigida ed elastica (CT-CT, CT-CBCT, CT-PET, CT-MR, 4D-CT ...): descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
3.2.5 | Metodi di gestione del 4D-imaging: descrivere brevemente e fornire identificativo del relativo documento
3.2.6 | Metodi di stima dell’entità dell’errore di registrazione e del dose tracking: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
3.2.7 | Metodi e relativi algoritmi di radioterapia adattativa: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
3.2.8 | Strumenti di rescaling radiobiologico (o più in generale caratteristiche funzionalità radiobiologiche): descrivere brevemente e indicare identificativo documento attinente
3.2.9 | Gestione imaging avanzato di risonanza: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
3.2.10 | Portabilità calibrata al carico di lavoro delle strutture di Radioterapia e Fisica: SI o NO, dimensione e robustezza della configurazione, descrivere sinteticamente e indicare identificativo documento attinente
3.4 | SISTEMA DI PIANIFICAZIONE TRATTAMENTI (TPS)
3.4.1 | n° di WS offerte per questa funzione: fornire dato
3.4.2 | Tipi di SW, identici o diversi, rilasciati sulle WS offerte: descrivere
3.4.3 | Quantità di licenze d’uso e modalità di rilascio delle stesse (rapporto n° licenze çè n° WS, fattore di contemporaneità d’uso delle licenze installate): fornire dati e descrivere
3.4.4 | n° di WS abilitate alla contemporaneità d'uso: indicare dato per per ciascuna delle varie funzionidi seguito elencate
3.4.5 | *segmentazione
3.4.6 | *piani 3DCRT (fotoni, eventualmente elettroni) sia con campi fissi che ad arco (elaborazione 6 calcolo)
3.4.7 | *piani IMRT S&S, IMRT S-W (elaborazione e calcolo)
3.4.8 | *piani VMAT (elaborazione e calcolo)
3.4.9 | *piani (3DCRT, IMRT, VMAT) in modalità 4D-RT (elaborazione e calcolo)
3.4.10 | Algoritmi di calcolo della dose: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
3.4.11 | Algoritmi di ottimizzazione: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
3.4.12 | Metodi di pianificazione 4D-RT: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
3.4.13 | Tools di automatizzazione della pianificazione (in primis piani a intensità modulata): descrivere brevemente (basata su script o su algoritmi di machine learning, etc.); fornire identificativo documentazione relativa
3.4.14 | Funzionalità radiobiologiche: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
3.4.15 | Funzionalità di radioterapia adattativa: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
3.4.16 | Funzionalità SRT-SRS SBRT-oriented: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
3.4.17 | Funzionalità stima della dose in vivo EPID-based: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
3.4.18 | Portabilità calibrata al carico di lavoro delle strutture di Radioterapia e Fisica: SI o NO, dimensione e robustezza della configurazione, descrivere sinteticamente e indicare identificativo documento attinente
4 | SISTEMI HW E SW PER CONTROLLO QUALITA' (QA)
4.1 | Tipologia fantoccio per 4D-RT e funzionalità relativo software di gestione: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
4.2 | Risoluzione spaziale, stabilità e dipendenza della risposta del rivelatore per la caratterizzazione fisico-dosimetrica dei campi piccoli: fornire dati, descrivere sinteticamente, indicare identificativi dei documenti attinenti
4.3 | Caratteristiche costruttive e performance del sistema di controllo giornaliero della costanza dell’ouput, della simmetria e flatness dei fasci di fotoni FF e della forma dei profili nel caso di fasci FFF: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
4.4 | Software per il controllo di qualità EPID-based con valutazioni di tipo quantitativo del MLC: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
4.5 | Sistema per il commissioning patient-QA di piani VMAT (in particolare SRT-SRS-SBRT): descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
4.6 | Software per il commissioning registrazione deformabile: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
5 | INTEGRAZIONE
5.1 | Configurazione complessiva HW&SW - livello di integrazione e compatibilità fra tutti i sistemi che costituiranno il nuovo assetto a valle della soluzione proposta: descrivere sinteticamente e indicare identificativo del documento che tratta l'argomento
6 | ULTERIORI CARATTERISTICHE
6.1 | Dimensioni della piattaforma in cm: (altXlargXprof) e dei vari accessori
6.2 | Peso (kg)
6.3 | Alimentazione
6.4 | potenza richiesta
6.5 | potenza dissipata
6.6 | tempi di accensione (sec)
6.7 | elenco direttive, leggi e normative a cui risponde l'apparecchiatura
6.8 | Disponibilità di evoluto software di supporto alla manutenzione (disponibile anche all'utente)(si/no)
6.9 | Possibilità di telediagnostica(si/no)
7 | VARIE
7.1 | mesi di garanzia per le varie parti offerte
7.2 | disponibilità a sottoscrivere contratto di manutenzione "evolutiva": SI o NO