## Lotto 1
Allegato: QUESTIONARIO TECNICO
LOTTO 1
Lavaendoscopi di tipo passante ad elevata capacità di alta disinfezione/sterilizzazione
DITTA OFFERENTE
FABBRICANTE
MODELLO
REQUISITI ESSENZIALI
Parametro |  | Presente/Assente | Descrizione
E1 | · Sistema automatico di tipo passante
E2 | · Installazione (montaggio) delle lava endoscopi su parete su misura, da comprendere nella fornitura e da predisporre da parte del fornitore previa verifica dei piani di ristrutturazione degli ambienti. In ogni caso la fornitura e installazione dovrà garantire l’attività delle macchine anche durante i lavori di ristrutturazione dell’Ospedale di Cattinara e anche in caso di trasferimento dei locali della SC Gastroenterologia. La parete dovrà essere capace di ospitare anche una quarta lava endoscopi (non compresa nella fornitura iniziale);
E3 | · il processo deve consentire il trattamento contemporaneo di almeno due strumenti contemporaneamente anche di marche diverse, sia flessibili che rigidi (a tale scopo le apparecchiature fornite dovranno essere corredate da opportuni connettori/adattatori);
E4 | · il processo deve assicurare un ciclo chiuso evitando l’emissione di eventuali vapori nell’ambiente circostante e l’abbattimento dei vapori all’apertura del portello. Deve impedire inoltre l’apertura accidentale del portello durante il lavaggio;
E5 | · il processo deve controllare automaticamente l’impermeabilità degli endoscopi trattati (con un controllo della tenuta per tutta la durate del ciclo di alta disinfezione/sterilizzazione e per ogni strumento) e bloccando il successivo ciclo se esistono problemi di impermeabilizzazione; inoltre gli endoscopi devono essere mantenuti in sovrapressione per tutta la durata del ciclo stesso
E6 | · il processo deve verificare la pervietà dei canali dello strumento
E7 | · procedimenti di alta disinfezione/sterilizzazione con acido peracetico o prodotti analoghi che garantiscano una disinfezione ad alto livello o sterilizzazione e che agiscano sia sui canali interni che sulla superficie esterna;
E8 | · il processo di ricondizionamento dev’essere pienamente compatibile con la strumentazione endoscopica in dotazione alle Aziende destinatarie della fornitura. A tal fine si richiede di produrre specifica dichiarazione, almeno per le principali marche di apparecchiature endoscopiche. Si precisa che eventuali danni alla strumentazione riconducibili al processo di ricondizionamento saranno a carico dell’aggiudicatario;
E9 | · il processo deve comprendere una fase di detersione automatica con risciacquo prima della fase di alta disinfezione, non deve riciclare i disinfettanti/sterilizzanti, ma prelevarli automaticamente ad ogni ciclo evitando la manipolazione dei prodotti chimici utilizzati che devono essere sostituibili solo con la sostituzione integrale dei contenitori; deve inoltre assicurare la purificazione e decalcificazione dell’acqua di carico e la purificazione dell’aria necessaria allo svuotamento dei canali e l’asciugatura dello strumento
E10 | · Presenza di display per la visualizzazione dei parametri e delle informazioni di funzionamento (ad esempio programma impostato, allarmi e segnalazioni visive, ecc..);
E11 | · Presenza di allarmi acustici e/o visivi per la segnalazione delle condizioni di non corretto funzionamento; |  | elencare e descrivere tutti gli allarmi disponibili
E12 | · il processo deve permettere di eseguire test chimici e biologici di controllo dell’alta disinfezione sia per le lavaendoscopi che per gli strumenti trattati
E13 | · il processo deve prevedere un sistema di tracciabilità dell’intero ciclo, con stampa del report del ciclo di reprocessing (in lingua italiana) e la possibilità di riconoscere automaticamente lo strumento endoscopico;
E14 | · il sistema deve permettere l’identificazione dell’operatore responsabile del reprocessing;
PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'
Caratteristiche Tecnico-funzionali |  | presente/assente | Descrizione
PERFORMANCE DEL PROCESSO DI RICONDIZIONAMENTO (ALTA DISINFEZIONE/STERILIZZAZIONE)
Qualità del ricondizionamento
Q1 | Sterilizzazione secondo normativa UNI EN 14937
Q2 | Solo alta disinfezione secondo normativa UNI EN 15883
Q3 | Tipologia di controllo di tenuta
Produttività:
Q4 | durata del ciclo di reprocessing
Q5 | capacità oraria di reprocessing in termini di strumenti ricondizionati, suddivisa per le varie tipologie di strumento
Q6 | capacità della camera di lavaggio (non valutata)
GESTIONE DELL’APPARECCHIATURA
Tracciabilità del ciclo di ricondizionamento:
Q7 | informazioni sul ciclo di ricondizionamento che vengono registrate
Q8 | informazioni specifiche sull'operatore che vengono registrate
Q9 | Capacità di interfacciamento con sistemi informativi, eventualmente anche di terzi |  | specificare se in configurazione offerta o come opzione
Q10 | modalità di trasmissone dei dati (off-line, on-line, LAN, bluetooth, ecc.)
Q11 | supporti software e protocolli di trasmissione utilizzati
Stampa degli esiti del ciclo di ricondizionamento
Q12 | informazioni sul ciclo di ricondizionamento che vengono stampate
Q13 | informazioni specifiche sull'operatore che compaiono sulla stampa degli esiti del ciclo
Q14 | Stampa su carta ad elevata durata nel tempo
Q15 | Stampa su carta a bassa durata nel tempo (p.es. carta chimica)
CARATTERISTICHE TECNICHE
Q16 | Dimensioni
Q17 | Peso
Materiali costruttivi:
Q18 | superfici interne |  | specificare tipo di materiale, resistenza meccanica e chimica ed eventuali normative a cui risponde
Q19 | superfici esterne |  | specificare tipo di materiale, resistenza meccanica e chimica ed eventuali normative a cui risponde
Q20 | elementi interni |  | specificare tipo di materiale, resistenza meccanica e chimica ed eventuali normative a cui risponde
Q21 | soluzioni adottate per garantire l'isolamento dal calore
Consumi:
Q22 | Consumo elettrico |  | Indicare consumo di picco e consumo medio per ciclo
Q23 | Consumo idraulico per ciclo |  | Descrivere soluzione adottata per ridurre il consumo di acqua
Q24 | Consumo di reagente per ciclo |  | Descrivere soluzione adottata per ridurre il consumo di reagente/i
Q25 | Tipologia di reagente utilizzato
Q26 | Impianti e condizioni ambientali necessarie per il corretto funzionamento
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE
Q27 | soluzioni e/o funzionalità migliorative, sia proprie dell’apparecchiatura che derivanti da una migliore e più completa configurazione offerta.
Sistemi di sicurezza/allarmi
Q28 | visualizzazione delle informazioni di funzionamento sul display ed efficacia degli allarmi visivi e/o acustici in caso di malfunzionamento o blocco;
Ergonomia
procedura di preparazione del carico da trattare nel ciclo di ricondizionamento
Q29 | velocità di preparazione/impostazione e caricamento del ciclo
Q30 | alloggiamento e/o connessione degli strumenti all’apparecchiatura per ogni tipologia prevista
Q31 | alloggiamento dei cestelli all’interno della camera di lavaggio
facilità d’uso complessiva
Q32 | rumorosità complessiva durante l’utilizzo
Q33 | altezza di carico da terra
Q34 | pulizia dell’apparecchiatura
Q35 | alloggiamento e connessione delle taniche per i disinfettanti/sterilizzanti utilizzati durante il lavaggio, considerandone accessibilità e semplicità di sostituzione
Q36 | Soluzione adottata per prevenire l'emissione in ambiente di vapori e/o odori
N.B.
1) Descrizione: descrivere le caratteristiche della funzione e/o le eventuali condizioni migliorative
2) indicare con n.a., dove i quesiti sono non applicabili

## Lotti 2 e 3
Allegato: QUESTIONARIO TECNICO
LOTTI 2 e 3
o LOTTO 2: lavaendoscopi non passanti ad elevata capacità di alta disinfezione/sterilizzazione
o LOTTO 3: lavaendoscopi non passanti per alta disnfezione/sterilizzazione
indicare il lotto barrando la casella di interesse
DITTA OFFERENTE
FABBRICANTE
MODELLO
REQUISITI ESSENZIALI
Parametro |  | Presente/Assente | Descrizione
E1 | · Sistema automatico con larghezza non superiore a 100 cm
E2 | · Installazione su mobile dedicato o altro idoneo supporto (compresi nella fornitura) che permetta il corretto e sicuro funzionamento e nel contempo permetta un’agevole sanificazione/sanitizzazione del pavimento sottostante;
E3 | · il processo deve consentire il trattamento contemporaneo di 2 o più strumenti endoscopici anche di marche diverse, sia flessibili che rigidi (a tale scopo le apparecchiature fornite dovranno essere corredate da opportuni connettori/adattatori); SOLO LOTTO 2
E4 | · il processo deve consentire il trattamento contemporaneo di 1 o più strumenti endoscopici anche di marche diverse, sia flessibili che rigidi (a tale scopo le apparecchiature fornite dovranno essere corredate da opportuni connettori/adattatori); SOLO LOTTO 3
E5 | · il processo deve assicurare un ciclo chiuso evitando l’emissione di eventuali vapori nell’ambiente circostante e l’abbattimento dei vapori all’apertura del portello. Deve impedire inoltre l’apertura accidentale del portello durante il lavaggio;
E6 | il processo deve controllare automaticamente l’integrità degli endoscopi trattati e, per quelli a canali aperti, anche la loro impermeabilità con un controllo della tenuta per tutta la durata del ciclo e per ogni strumento processato, e bloccare il successivo ciclo se esistono problemi di impermeabilizzazione; inoltre gli endoscopi devono essere mantenuti in sovrapressione per tutta la durata del ciclo stesso
E7 | · il processo deve consentire di verificare la pervietà dei canali dello strumento ove presenti
E8 | · il processo di ricondizionamento dev’essere pienamente compatibile con la strumentazione endoscopica in dotazione alle Aziende destinatarie della fornitura. A tal fine si richiede di produrre specifica dichiarazione, almeno per le principali marche di apparecchiature endoscopiche. Si precisa che eventuali danni alla strumentazione riconducibili al processo di ricondizionamento saranno a carico dell’aggiudicatario;
E9 | · processo di alta disinfezione/sterilizzazione con acido peracetico o prodotti analoghi che garantiscano una disinfezione ad alto livello o sterilizzazione e che agiscano sui canali interni con flusso a pressione e sulla superficie esterna con getti di soluzione detergente e disinfettante e con immersione dello strumento;
E10 | · il processo deve comprendere una fase di detersione automatica con risciacquo prima della fase di alta disinfezione, non deve riciclare i disinfettanti ma prelevarli automaticamente ad ogni ciclo evitando la manipolazione dei prodotti chimici utilizzati che devono essere sostituibili solo con la sostituzione integrale dei contenitori; deve inoltre assicurare la purificazione e decalcificazione dell’acqua di carico e la purificazione dell’aria necessaria allo svuotamento dei canali e l’asciugatura dello strumento
E11 | · Presenza di display per la visualizzazione dei parametri e delle informazioni di funzionamento (ad esempio programma impostato, allarmi e segnalazioni visive, ecc..);
E12 | · Presenza di allarmi acustici e/o visivi per la segnalazione delle condizioni di non corretto funzionamento; |  | elencare e descrivere tutti gli allarmi disponibili
E13 | · il processo deve permettere di eseguire test chimici e biologici di controllo dell’alta disinfezione/sterilizzazione sia per le apparecchiature che per gli strumenti trattati
E14 | · il processo deve prevedere un sistema di tracciabilità dell’intero ciclo, con stampa del report di re processing (in lingua italiana) e la possibilità di riconoscere automaticamente lo strumento endoscopico;
E15 | · il sistema deve permettere l’identificazione dell’operatore responsabile del reprocessing
PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'
Caratteristiche Tecnico-funzionali |  | presente/assente | Descrizione
PERFORMANCE DEL PROCESSO DI RICONDIZIONAMENTO (ALTA DISINFEZIONE/STERILIZZAZIONE)
Qualità del ricondizionamento
Q1 | Sterilizzazione secondo normativa UNI EN 14937
Q2 | Solo alta disinfezione secondo normativa UNI EN 15883
Q3 | Tipologia di controllo di tenuta
Produttività:
Q4 | durata del ciclo di reprocessing
Q5 | capacità oraria di reprocessing in termini di strumenti ricondizionati, suddivisa per le varie tipologie di strumento
Q6 | capacità della camera di lavaggio (non valutata)
GESTIONE DELL’APPARECCHIATURA
Tracciabilità del ciclo di ricondizionamento:
Q7 | informazioni sul ciclo di ricondizionamento che vengono registrate
Q8 | informazioni specifiche sull'operatore che vengono registrate
Q9 | Capacità di interfacciamento con sistemi informativi, eventualmente anche di terzi |  | specificare se in configurazione offerta o come opzione
Q10 | modalità di trasmissone dei dati (off-line, on-line, LAN, bluetooth, ecc.)
Q11 | supporti software e protocolli di trasmissione utilizzati
Stampa degli esiti del ciclo di ricondizionamento
Q12 | informazioni sul ciclo di ricondizionamento che vengono stampate
Q13 | informazioni specifiche sull'operatore che compaiono sulla stampa degli esiti del ciclo
Q14 | Stampa su carta ad elevata durata nel tempo
Q15 | Stampa su carta a bassa durata nel tempo (p.es. carta chimica)
CARATTERISTICHE TECNICHE
Q16 | Dimensioni
Q17 | Peso
Materiali costruttivi:
Q18 | superfici interne |  | specificare tipo di materiale, resistenza meccanica e chimica ed eventuali normative a cui risponde
Q19 | superfici esterne |  | specificare tipo di materiale, resistenza meccanica e chimica ed eventuali normative a cui risponde
Q20 | elementi interni |  | specificare tipo di materiale, resistenza meccanica e chimica ed eventuali normative a cui risponde
Q21 | soluzioni adottate per garantire l'isolamento dal calore
Consumi:
Q22 | Consumo elettrico |  | Indicare consumo di picco e consumo medio per ciclo
Q23 | Consumo idraulico per ciclo |  | Descrivere soluzione adottata per ridurre il consumo di acqua
Q24 | Consumo di reagente per ciclo |  | Descrivere soluzione adottata per ridurre il consumo di reagente/i
Q25 | Tipologia di reagente utilizzato
Q26 | Impianti e condizioni ambientali necessarie per il corretto funzionamento
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE
Q27 | soluzioni e/o funzionalità migliorative, sia proprie dell’apparecchiatura che derivanti da una migliore e più completa configurazione offerta.
Sistemi di sicurezza/allarmi:
Q28 | visualizzazione delle informazioni di funzionamento sul display ed efficacia degli allarmi visivi e/o acustici in caso di malfunzionamento o blocco;
Ergonomia:
procedura di preparazione del carico da trattare nel ciclo di ricondizionamento
Q29 | velocità di preparazione/impostazione e caricamento del ciclo
Q30 | alloggiamento e/o connessione degli strumenti all’apparecchiatura per ogni tipologia prevista
Q31 | alloggiamento dei cestelli all’interno della camera di lavaggio
facilità d’uso complessiva
Q32 | rumorosità complessiva durante l’utilizzo
Q33 | altezza di carico da terra
Q34 | pulizia dell’apparecchiatura
Q35 | alloggiamento e connessione delle taniche per i disinfettanti/sterilizzanti utilizzati durante il lavaggio, considerandone accessibilità e semplicità di sostituzione
Q36 | Soluzione adottata per prevenire l'emissione in ambiente di vapori e/o odori
N.B.
1) Descrizione: descrivere le caratteristiche della funzione e/o le eventuali condizioni migliorative
2) indicare con n.a., dove i quesiti sono non applicabili

## Lotto 4
Allegato: QUESTIONARIO TECNICO
LOTTO 4
Apparecchi per l'alta disinfezione/sterilizzazione di sonde ecografiche transesofagee
DITTA OFFERENTE
FABBRICANTE
MODELLO
REQUISITI ESSENZIALI
Parametro |  | Presente/Assente | Descrizione
E1 | · Sistema automatico
E2 | · Installazione su mobile dedicato o altro idoneo supporto (compresi nella fornitura) che permetta il corretto e sicuro funzionamento e nel contempo un’agevole sanificazione/sanitizzazione del pavimento sottostante;
E3 | · il processo deve consentire il trattamento di sonde ecografiche anche di marche diverse (a tale scopo le apparecchiature fornite dovranno essere corredate da opportuni connettori/adattatori);
E4 | · il processo deve limitare l’emissione di eventuali vapori nell’ambiente;
E5 | · il processo di ricondizionamento dev’essere pienamente compatibile con le sonde ecografiche in dotazione alle Aziende destinatarie della fornitura. A tal fine si richiede di produrre specifica dichiarazione, almeno per le principali marche e tipologie di sonde. Si precisa che eventuali danni alla strumentazione riconducibili al processo di ricondizionamento saranno a carico dell’aggiudicatario;
E6 | · il processo deve controllare automaticamente l’integrità delle sonde trattate (con un controllo della dispersione elettrica per tutta la durata del ciclo) e bloccare il ciclo se vengono rilevati problemi;
E7 | · processo con acido peracetico e/o prodotti similari che garantiscano una disinfezione ad alto livello o una sterilizzazione e che agisca con immersione dello strumento ad esclusione del manipolo e del trasduttore
E8 | · il processo deve comprendere una fase di detersione automatica con risciacquo prima della fase di disinfezione, non deve riciclare i disinfettanti ma prelevarli automaticamente ad ogni ciclo evitando la manipolazione dei prodotti chimici utilizzati che devono essere sostituibili solo con la sostituzione integrale dei contenitori; deve inoltre assicurare la purificazione e decalcificazione dell’acqua di carico e l’eventuale asciugatura dello strumento
E9 | · Presenza di display per la visualizzazione dei parametri e delle informazioni di funzionamento (ad esempio programma impostato, allarmi e segnalazioni visive, ecc..);
E10 | · Presenza di allarmi acustici e/o visivi per la segnalazione delle condizioni di non corretto funzionamento; |  | elencare e descrivere tutti gli allarmi disponibili
E11 | · il sistema deve permettere di eseguire test chimici e biologici di controllo dell’alta disinfezione sia per l’apparecchiatura che per gli strumenti trattati
E12 | · il processo deve prevedere un sistema di tracciabilità dell’intero ciclo, con stampa del report del ciclo di reprocessing (in lingua italiana) e la possibilità di riconoscere automaticamente la sonda
E13 | il sistema deve permettere l’identificazione dell’operatore responsabile del re processing
PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'
Caratteristiche Tecnico-funzionali |  | presente/assente | Descrizione
PERFORMANCE DEL PROCESSO DI RICONDIZIONAMENTO (ALTA DISINFEZIONE/STERILIZZAZIONE)
Qualità del ricondizionamento
Q1 | Sterilizzazione secondo normativa UNI EN 14937
Q2 | Solo alta disinfezione secondo normativa UNI EN 15883
Q3 | Tipologia di controllo di tenuta
Produttività:
Q4 | durata del ciclo di reprocessing
Q5 | capacità oraria di reprocessing in termini di strumenti ricondizionati, suddivisa per le varie tipologie di strumento
Q6 | capacità della camera di lavaggio
GESTIONE DELL’APPARECCHIATURA
Tracciabilità del ciclo di ricondizionamento:
Q7 | informazioni sul ciclo di ricondizionamento che vengono registrate
Q8 | informazioni specifiche sull'operatore che vengono registrate
Q9 | Capacità di interfacciamento con sistemi informativi, eventualmente anche di terzi |  | specificare se in configurazione offerta o come opzione
Q10 | modalità di trasmissone dei dati (off-line, on-line, LAN, bluetooth, ecc.)
Q11 | supporti software e protocolli di trasmissione utilizzati
Stampa degli esiti del ciclo di ricondizionamento
Q12 | informazioni sul ciclo di ricondizionamento che vengono stampate
Q13 | informazioni specifiche sull'operatore che compaiono sulla stampa degli esiti del ciclo
Q14 | Stampa su carta ad elevata durata nel tempo
Q15 | Stampa su carta a bassa durata nel tempo (p.es. carta chimica)
CARATTERISTICHE TECNICHE
Q16 | Dimensioni
Q17 | Peso
Materiali costruttivi:
Q18 | superfici interne |  | specificare tipo di materiale, resistenza meccanica e chimica ed eventuali normative a cui risponde
Q19 | superfici esterne |  | specificare tipo di materiale, resistenza meccanica e chimica ed eventuali normative a cui risponde
Q20 | elementi interni |  | specificare tipo di materiale, resistenza meccanica e chimica ed eventuali normative a cui risponde
Q21 | soluzioni adottate per garantire l'isolamento dal calore
Consumi:
Q22 | Consumo elettrico |  | Indicare consumo di picco e consumo medio per ciclo
Q23 | Consumo idraulico per ciclo |  | Descrivere soluzione adottata per ridurre il consumo di acqua
Q24 | Consumo di reagente per ciclo |  | Descrivere soluzione adottata per ridurre il consumo di reagente/i
Q25 | Tipologia di reagente utilizzato
Q26 | Impianti e condizioni ambientali necessarie per il corretto funzionamento
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE
Q27 | soluzioni e/o funzionalità migliorative, sia proprie dell’apparecchiatura che derivanti da una migliore e più completa configurazione offerta.
Sistemi di sicurezza/allarmi
Q28 | visualizzazione delle informazioni di funzionamento sul display ed efficacia degli allarmi visivi e/o acustici in caso di malfunzionamento o blocco;
Ergonomia
procedura di preparazione del carico da trattare nel ciclo di ricondizionamento
Q29 | velocità di preparazione/impostazione e caricamento del ciclo
Q30 | alloggiamento e/o connessione degli strumenti all’apparecchiatura per ogni tipologia prevista
Q31 | alloggiamento dei cestelli all’interno della camera di lavaggio
facilità d’uso complessiva
Q32 | rumorosità complessiva durante l’utilizzo
Q33 | altezza di carico da terra
Q34 | pulizia dell’apparecchiatura
Q35 | alloggiamento e la connessione delle taniche per i disinfettanti/sterilizzanti utilizzati durante il lavaggio, considerandone accessibilità e semplicità di sostituzione
Q36 | Soluzione adottata per prevenire l'emissione in ambiente di vapori e/o odori
N.B.
1) Descrizione: descrivere le caratteristiche della funzione e/o le eventuali condizioni migliorative
2) indicare con n.a., dove i quesiti sono non applicabili